## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 高频手术系统 |  | 总数量（台/套） | 3 | 预算总金额（万元） | 135
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于外科手术术中切割、凝血、止血等使用
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证，FDA或CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 主控系统 | 频率≥3种，可根据组织阻抗的变化调节功率输出
·3.2 | 功能要求 | 主机具有包括电刀功能、血管闭合功能、组织切割止血功能、内镜下切割功能、双极等离子功能、双路电凝功能、精细电切、精细电凝功能；可使用包括开放式，阴式，腔镜器械，并具有相对应的在开放和腔镜下使用的专用模式
3.3 | 屏幕显示 | 主机全中文彩色液晶显示器≥8英寸，可在使用时快速参数选择和功率调节
·3.4 | 接口 | 单双极接口设计≥4组：（单极输出接口≥2组，双极输出接口≥2组），且设备可同时连接手术器械≥4把（单极连接≥2把，双极连接≥2把），且所有单/双极接口均可兼容其它品牌器械
3.5 | 存储程序 | 可个性化编程且储存≥99个程序，可快速调节；显示屏上可显示上一次使用过的≥6组程序
3.7 | 负极板 | 具备负极板检测系统，负极板脱落会发出报警，负极板松脱显示屏有提示
3.8 | 脚踏 | 双脚踏开关且具备单极和双极程序转换功能
3.9 | 功率要求 | 切割功率：≥360W，可调；电凝功率：≥300W，可调；双极功率：≥120W，可调
3.10 | 单极切割模式 | 具备包括纯切、混切、超混切能量输出模式
3.11 | 单极凝血模式 | 具备接触凝血、强力凝血、喷射凝血能量输出模式
·3.12 | 大血管功能 | ≥7mm
·3.13 | 大血管闭合器械 | 腹腔镜大血管闭合中使用的手术器械必须自带内部切割刀且必须可以拆分进行灭菌后重复使用
3.14 | 器械灭菌要求 | 所有器械及连线必须可反复消毒灭菌使用，可采用134℃预真空高温高压灭菌或过氧化氢低温等离子方式灭菌
3.15 | 报警及安全指示 | 主机在能量输出时必须有不同的灯光和声音，灯光颜色根据切割、凝血而不同
3.16 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求
4.1 | 硬件 | 高频手术系统主机1台，双脚踏1个，负极板连线1根
4.2 | 器械 | 开放手术智能大血管闭合钳1套；5mm腔镜下智能大血管闭合钳1套；5mm腔镜下双极手术钳1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | ≥8年
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | ☑ 无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。