## 医疗设备技术需求确认表
.
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 无创血流分析仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额 （万元） | 48
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 采用经胸阻抗法进行心功能无创测量
*2 | 资质认证 | 具备CFDA(NMPA)认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 信号采集频率及电流范围 | 频率(50-1600)kHz；电流7μA-2.5mA
3.2 | 屏幕及电池 | ≥10英寸彩色触摸屏幕，可显示多参数及多种模式,内置蓄电池
·3.3 | 信号检测 | 具备智能信号检测系统
·3.4 | 数据打印、储存及回放 | 检测数据可存储和回放，具有回顾功能和自主打印波形、数据、表格、图形趋势等功能
3.5 | 检测功能 | 具备即时检测和连续监护功能
·3.6 | 图形捕捉及显示 | 提供阻抗心电图、心阻抗微分（dZ/dT）、心阻抗图（dZ）3 道波形显示
3.7 | 结果自主智能分析功能 | 具备
3.8 | 血流动力学临床监控独立模块 | 具备血流动力学分析调控指导、心功能指标监测与评定、血液容量评估与管理、血压监测与管理、PLR试验等多种临床应用辅助功能。
3.9 | 监测指标 | 监测指标≥28项，包括但不限于检测和/或监护心排量、前负荷、后负荷及心肌收缩力等血流动力学
*3.10 | 血流动力学监测分析指标 | 血流动力学监测分析指标≥10项，包括但不限于心排量的心率变率性，前负荷的血管内容量，后负荷的每搏外周阻力、每搏外周阻力指数、血管活性，心肌收缩力的左心室每搏作功、左室搏动做功指数
3.11 | 电脑系统 | 硬盘≥1T，CPU: i5及以上，≥3.00GHz，中文操作系统
3.12 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示或安全报警声、光指示
3.13 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | （主机、八芯导联线、移动台车、无线键盘鼠标、激光打印机、血压袖带）共1套；
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后15个工作日内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材表（非试剂类）
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）需求表
设备名称 | 无创血流分析仪 |  |  | 数量：1台
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
一、必须开展的检测治疗所使用的耗材
具体使用耗材种类和用量，示例如下：
1 | 一次性使用心电电极 |  | 500