## 医疗设备技术需求表
技术需求表
项目名称 | 血栓弹力图 |  | 单价 （万元） | 50 | 数量（项） | 1 | 预算总金额 （万元） | 50
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求 | 1 | 基本要求 | 适用于凝血病人，凝血及指导成分输血
| *2 | 配置要求 | 主机1台
| *3 | 配套耗材（试剂）要求 | □ 无配套一次性耗材（试剂） ☑ 有配套一次性耗材（试剂）（□开放 ☑封闭）
资格性要求 | *1 | 产品资格 | 至少具备CFDA、CE认证
技术性要求 | 1 | 性能指标 | * 1.1 通道数量：≥8通道，每个通道可独立控制温度 1.2 血样体积：360μl * 1.3 检测内容：具备高岭土检测、肝素酶杯检测、血小板图检测、 快速TEG检测、功能性纤维蛋白原检测 ·1.4 设备结构：一体机，支持反应杯装卸、样本和试剂加样、样本和试剂混匀、检测通道孵育、样本检测、结果计算、报告输出等过程全自动 1.5 进样方式：原始采血管直接上机，闭盖穿刺进样，无需脱帽处理，机器可自动识别不同类型、不同规格采血管 ·1.6 常用检测试剂的有效期：高岭土和血小板图试剂不低于20个月 1.7 通道差异：R、Angle、MA CV≤5%，测量重复性：R、Angle、MA CV≤5% * 1.8 检测参数：R、K、Angle、MA、ACT、Cl、A10等≥35种参数 ·1.9 质控品：原厂提供的单独的质控品（可提供注册证） 1.10 急诊测试：配备独立的急诊样本架，急诊样本优先测试，实现随到随测 1.11 反应杯互相独立：可根据检测需求使用反应杯，避免造成反应杯浪费，单次可装载不少于60个反应杯，支持反应杯在不停机状态下随时添加 1.12 全血检测用血量：1ml 1.13 联网功能：支持无线联网及有线联网，支持U盘、打印机、键盘、鼠标连接 1.14 信息传输：内置条码扫描，无需外接扫码枪，可进行试剂和病人信息扫描录入，无缝对接医院HIS、LIS系统，实现报告自动上传，远程管理
| *2 | 售后服务 | 1 保修年限：≥3年，保修期内开机率不低于95% 2 预防性维修/定期维护保养：保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务 3 维修响应时间：维修到达现场时间≤1个工作日（京内）维修到达现场时间≤2个工作日（京外） 4 配件报价：厂家自报 5 升级与软件维护：保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 6 维修工时费计算方法及价格：至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择 7 专用工具、资料及其它：提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等） 8 培训：提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式） 9 交货期：签订合同之日起一个月内
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 4.如有配套耗材（试剂），需求单位同时需提报医疗设备配套耗材（试剂）用量测算表

## 血栓弹力图耗材
医疗设备配套耗材（诊断试剂）需求表
设备名称 | 血栓弹力图 |  |  | 数量：1套
序号 | 一次性耗材名称/检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
（人份/台）
一、必须开展的检测治疗项目或使用的耗材
1 | 活化凝血检测试剂盒 |  | 250 | 负压病房专项使用
2 | 肝素检测试剂盒 |  | 200
3 | 血小板聚集功能检测试剂盒 |  | 200
4 | 凝血激活检测试剂盒 |  | 400
5 | 功能性纤维蛋白 |  | 150
说明：
1、使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的年检查量或配套耗材的3年使用量。
2、“必须开展或使用的耗材”是指已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目，或配套封闭使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。
3、“可选择开展或使用项目”为该设备可选配功能或项目（投标商可部分响应），没有可填“无”。