## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 有创呼吸机（核磁） |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 48
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 可在50mT（3.0T核磁）场强下正常安全使用；具有一体化场强探测仪，实时探测核磁环境的磁场强度；机器台车以及配件全部使用防磁材料
*2 | 资质认证 | 具有CFDA认证、FDA认证或CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 通气模式 | 容量型辅助/控制通气，容量型同步间歇指令通气，压力型辅助/控制通气，压力型同步间歇指令通气
3.2 | 潮气量 | （20-2000）ml
3.3 | 呼吸频率 | （1-80）次/分
3.4 | 氧浓度 | 21%-100%
3.5 | 最大吸气流速 | ≥180L/min
3.6 | 吸呼比 | 1:9-4:1
3.7 | 补偿功能 | 具备自动漏气补偿功能
3.8 | 自检功能 | 具备开机自检功能
3.9 | 监测功能
3.9.1 | 肺力学检测 | 具备肺视图功能
3.9.2 | 呼吸环 | 智能闭环通气模式
·3.10 | 雾化功能 | 具备雾化功能
·3.11 | 显示屏 | ≥8英寸
*3.12 | 电池工作时间 | ≥5小时
*3.18 | 长效氧电池
3.13 | 机身材料 | 机器台车以及配件全部使用防磁材料,可在1.5T、3.0T磁场下正常使用
3.14 | 报警及安全指标 | 声光报警并有故障提示
*5 | 配置要求（单台套） | 呼吸机主机，专用台车，专用氧气瓶，呼吸道管路及传感器套装，安全绳
8 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥5年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。