## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 有创呼吸机 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 42
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于儿童、成人的呼吸机，中文操作界面
*2 | 资质认证 | 具有CFDA认证、FDA认证或CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 通气模式 | 容量控制通气模式，压力控制通气模式，同步间歇指令通气模式，持续气道正压模式，双水平气道正压通气模式，无创通气模式，容量支持通气模式
3.2 | 潮气量 | (20－3000)ml，最大误差≤15%
3.3 | 呼吸频率 | （4－80）次/分，最大误差≤10%或≤±1次/分（取绝对值大者）
3.4 | 氧浓度: | （21－100)%，最大误差≤5%
*3.5 | 最大吸气流速 | ≥180L/min
3.6 | 高流量氧疗功能 | 支持双管路氧疗(2-60)L/min
3.7 | 升级及传输功能 | 软硬件升级及数据传输能力，病人趋势数据可以通过接口直接输出
3.8 | 补偿功能 | 自动泄漏补偿功能
3.9 | 评定功能 | 脱机评定功能
3.10 | 自检功能 | 开机自检、全面自检，压力传感器、流量传感器可自动标定
3.11 | 监测功能
·3.11.1 | 肺力学监测 | 实时动态监测气道阻力和肺顺应性，并升级肺视图功能
3.11.2 | 实时波形监测功能 | 压力－时间波形和流速－时间波形容量时间波形，趋势图
3.11.3 | 呼吸环 | 可显示压力-容量环或流量-容量环
·3.12 | 雾化功能 | 具备雾化功能
*3.13 | 流量传感器 | 超声流量传感器或热丝流量传感器，非压差式传感器
·3.14 | 显示屏 | ≥12英寸彩色显示器
·3.15 | 监测功能 | 可升级CO2监测功能
*3.16 | 电池工作时间 | ≥30分钟
*3.17 | 吸气伺服 | 吸气伺服机构不接受涡轮机
*3.18 | 长效氧电池 | 顺磁氧传感器或超声氧传感器
3.19 | 报警及安全指标 | 至少包含气道压力高、低报警，呼出潮气量过高过低报警，呼吸频率过高报警，分钟通气量高、低报警，窒息报警,管道脱落报警
·3.20 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置要求（单台套） | 主机≥1台，呼吸管路≥6套，湿化器≥1套，专用台车≥1台，支架≥1个，模拟肺≥1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
5.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
5.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
*5.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。