## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 血细胞分离机 |  |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 45
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 |  | 用于血液采集、离心式血液成份分离、血液成份回输或清除
*2 | 资质认证 | 资质认证 | 通过CFDA认证 ,通过FDA或CE认证 | 具备CFDA认证和CE或FDA认证 | 具备CFDA认证和CE或FDA认证 | 具备CFDA认证和CE或FDA认证
3 | 技术和性能参数 | 技术和性能参数 |  | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）、报警及安全要求、不良事件情况等 | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）、报警及安全要求、不良事件情况等 | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）、报警及安全要求、不良事件情况等
*3.1 | 血小板采集、去除功能 | 血小板采集、去除功能 | 具备 | 具备血小板采集、去除功能 | 具备血小板采集、去除功能 | 具备血小板采集、去除功能
*3.2 | 红细胞去除、采集功能 | 红细胞去除、采集功能 | 具备 | 具备红细胞去除、采集功能 | 具备红细胞去除、采集功能 | 具备红细胞去除、采集功能
3.3 | 治疗性血浆置换、血脂去除功能 | 治疗性血浆置换、血脂去除功能 | 具备 | 具备治疗性血浆置换、血脂去除功能 | 具备治疗性血浆置换、血脂去除功能 | 具备治疗性血浆置换、血脂去除功能
3.4 | PRP（富血小板血浆）治疗功能 | PRP（富血小板血浆）治疗功能 | 具备 | 具备PRP（富血小板血浆）治疗功能 | 具备PRP（富血小板血浆）治疗功能 | 具备PRP（富血小板血浆）治疗功能
·3.5 | 外周血干细胞的采集功能 | 外周血干细胞的采集功能 | 具备 | 具备外周血干细胞的采集功能 | 具备外周血干细胞的采集功能 | 具备外周血干细胞的采集功能
3.6 | 袖带压力 | 袖带压力 | （0～100mm）Hg(0～13.3kPa) | 0～100mmHg(0～13.3kPa) | 0～100mmHg(0～13.3kPa) | 0～100mmHg(0～13.3kPa)
3.7 | 体外循环血量 | 体外循环血量 | ≤200ml | ≤200ml | ≤200ml | ≤200ml
·3.8 | 采血速度 | 采血速度 | 最高采血速度≥ 120r/min | 最高采血速度不低于 100r/min | 最高采血速度不低于 100r/min | 最高采血速度不低于 100r/min
3.9 | 回输速度 | 回输速度 | ≥10ml/min | ≥10ml/min | ≥10ml/min | ≥10ml/min
*3.10 | 最高转速 | 额定转速 | ≥2000r/min | ≥2000r/min | ≥2000r/min | ≥2000r/min
·3.11 | 抗凝血比 | 抗凝血比 | 1:6～1:25 | 满足或优于 1:6～1:20 | 满足或优于 1:6～1:20 | 满足或优于 1:6～1:20
3.12 | 分离方式 | 分离方式 | 盘式或杯式离心方式 | 盘式或杯式离心方式 | 盘式或杯式离心方式 | 盘式或杯式离心方式
3.13 | 采集方式 | 采集方式 | 双针或单针血液采集分离方式，采血针可以更换 | 双针或单针血液采集分离方式，耗材采血针可以更换 | 双针或单针血液采集分离方式，耗材采血针可以更换 | 双针或单针血液采集分离方式，耗材采血针可以更换
3.14 | 操作界面 | 操作界面 | 中文界面，可显示各处理对象处理血量、采集量、运行参数 | 液晶屏，中文界面，可显示各处理对象处理血量、采集量、运行参数。 | 液晶屏，中文界面，可显示各处理对象处理血量、采集量、运行参数。 | 液晶屏，中文界面，可显示各处理对象处理血量、采集量、运行参数。
3.15 | 自检装置 | 自检装置 | 内置多种模式可直接选择，无需更换模块 | 内置多种模式可直接选择，无需更换模块。 | 内置多种模式可直接选择，无需更换模块。 | 内置多种模式可直接选择，无需更换模块。
3.16 | 报警及安全指标 | 报警及安全指标 | 至少具备压力、空气、抗凝剂、漏血、温度监测及报警 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.17 | 设备不良事件情况 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报） | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报） | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报）
*4 | 配置需求 | 配置需求 |  | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求 | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求 | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
4.1 | 硬件 | 硬件 | 主机一台 | 每台设备包含：主机一台 | 每台设备包含：主机一台 | 每台设备包含：主机一台
5 | 配套试剂耗材 |  | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 |  | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 |  | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 |  | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 |  | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 |  | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 |  | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 |  | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 |  | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货
配套医用 耗材（试剂）需求 |  |  | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。