## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 便携式超声诊断系统 |  | 总数量（台/套） | 1（台） | 预算总金额（万元） | 115万元
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于辅助浅表组织，小器官，外周血管，肌肉，肌腱，骨骼，神经等诊断和评估，以及介入引导治疗。 |  |  |  | 不可量化
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证 |  |  |  | 不可量化
3 | 技术和性能参数
3.1 | 主要规格及系统概述
3.1.1 | 显示器 | 显示器≥15”, 高分辨率触摸操作彩色液晶监视器，无闪烁，不间断逐行扫描。 |  |  |  | 可量化
3.1.2 | 数字化二维灰阶成像 | 数字化二维灰阶成像单元 |  |  |  | 不可量化
3.1.3 | 数字化彩色多普勒单元 | 数字化彩色多普勒单元 |  |  |  | 不可量化
3.1.4 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 |  |  |  | 不可量化
·3.1.5 | 发射和接收通道数 | 全数字式多波束形成器, 发射和接收通道≥128 |  |  |  | 可量化
3.1.6 | 动态聚焦和处理成像技术 | 动态聚焦和处理成像技术 |  |  |  | 不可量化
3.1.7 | 空间复合成像 | 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，支持所有探头 |  |  |  | 不可量化
3.1.8 | 智能化斑点噪声抑制技术 | 智能化斑点噪声抑制技术 |  |  |  | 不可量化
3.1.9 | 时间增益 | 可实现时间增益显示屏触摸调节 |  |  |  | 不可量化
3.1.10 | 组织谐波成像 | 组织谐波成像单元 |  |  |  | 不可量化
3.1.11 | 血管内中膜自动测量 | 血管内中膜自动测量功能 |  |  |  | 不可量化
3.1.12 | M型 | 具有M型及解剖M型功能 |  |  |  | 不可量化
3.1.13 | 高级血流显示 | 高级血流显示功能 |  |  |  | 不可量化
*3.1.14 | 穿刺针增强技术 | 具有穿刺针增强技术 |  |  |  | 不可量化
3.1.15 | 探头 | 探头：腹部，小器官 |  |  |  | 不可量化
3.1.16 | 同屏显示对比 | 具有二维，彩色实时同屏显示对比功能。 |  |  |  | 不可量化
3.1.17 | 二维图像旋转功能 | 具有二维图像90度旋转功能 |  |  |  | 不可量化
3.1.18 | 显示屏触摸操作功能 | 显示屏具有触摸操作功能，可实现二维，彩色增益，深度，脉冲重复频率，彩色取样框偏转的触摸操作调节功能。 |  |  |  | 不可量化
*3.1.19 | 随心画功能 | 具有屏幕随心画功能 |  |  |  | 不可量化
3.2 | 测量和分析：(B型、M型、频谱、彩色多普勒)
3.2.1 | 一般测量 | 一般测量 |  |  |  | 不可量化
3.2.2 | 多普勒血流测量与分析 | 多普勒血流测量与分析 |  |  |  | 不可量化
3.2.3 | 外周血管测量与分析 | 外周血管测量与分析 |  |  |  | 不可量化
3.2.4 | 心脏测量与分析 | 心脏测量与分析 |  |  |  | 不可量化
3.2.5 | 回放图像参数调节 | 图像存储与(电影)回放重现单元，对回放图像可进行参数调节 |  |  |  | 不可量化
3.2.6 | 图像管理与记录装置：
3.2.6.1 | 图像管理系统 | 超声图像存档与病案管理系统 |  |  |  | 不可量化
3.2.6.2 | 图像对比 | 可实现病人存储于主机的原始图像与实时扫查图像同屏等比显示，便于病情变化的观察USB接口，支持数据输出 |  |  |  | 不可量化
3.2.6.3 | 存储 | 内置256G用户存储固态硬盘 |  |  |  | 不可量化
3.3 | 技术参数及要求
3.3.1 | 显示器 | 监 视 器：≥15″高分辨率触摸操作彩色液晶监视器，无闪烁，不间断逐行扫描。 |  |  |  | 此项与·3.1.5重复不参与赋分
3.3.2 | 台车 | 可配台车及三探头连接器 |  |  |  | 不可量化
3.3.3 | 探头频率 | 频率：宽频带或变频探头 |  |  |  | 不可量化
3.3.4 | 探头类型 | 类型：探头可显示频率≥18MHz |  |  |  | 可量化
3.3.5 | 振子 | 线阵探头有效振子数≥128振子、 凸阵探头有效振子数≥160振子 |  |  |  | 可量化
3.3.6 | B/D兼用 | 线 阵：B/PWD、凸 阵：B/PWD、相控阵：B/PWD/CWD |  |  |  | 不可量化
3.3.7 | 二维灰阶显像主要参数：
3.3.7.1 | 探头频率 | 电子凸阵：超声频率2.0----5.0 MHz |  |  |  | 可量化
3.3.7.2 | 探头频率 | 电子线阵：超声频率5.0 — 12.0MHz |  |  |  | 可量化
3.3.7.3 | 扫描速率 | 扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥46帧/秒 |  |  |  | 可量化
3.3.7.4 | 扫 描 线 | 扫 描 线：每帧线密度≥120超声线 |  |  |  | 可量化
3.3.7.5 | 发射声束聚焦 | 发射声束聚焦：发射≥8段 |  |  |  | 可量化
3.3.7.6 | 接收方式 | 接收方式：发射、接收通道≥128 |  |  |  | 此项与3.1.1重复不参与赋分
3.3.7.7 | 接收超声信号动态范围、及可调范围 | 接收超声信号动态范围、及可调范围≥100 dB |  |  |  | 可量化
3.3.7.8 | 多声束形成技术 | 数字化多声束形成技术 |  |  |  | 不可量化
3.3.7.9 | 谐波成像基波频率个数 | 谐波成像基波频率个数≥2 |  |  |  | 可量化
3.3.7.10 | 回放重现 | 回放重现：灰阶图像回放≥255幅、回放时间≥20秒 |  |  |  | 可量化
3.3.7.11 | 预设条件 | 预设条件：针对不同的检查器官，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 |  |  |  | 不可量化
3.3.7.12 | 增益调节 | 增益调节：B/M可独立调节 |  |  |  | 不可量化
3.3.7.13 | STC分段 | STC分段≥8（要求显示屏触摸调节） |  |  |  | 可量化
*3.3.7.14 | 凸阵探头最大扫描深度 | 凸阵探头最大扫描深度≥39cm |  |  |  | 可量化
3.3.8 | 频谱多普勒
3.3.8.1 | 方式 | 方式：脉冲波多普勒：PWD |  |  |  | 不可量化
3.3.8.2 | 最大测量速度 | 最大测量速度：PWD：正或反向血流速度≥6.0m/s |  |  |  | 可量化
3.3.8.3 | 最低测量速度 | 最低测量速度：≤2mm/s(非噪声信号) |  |  |  | 不可量化
3.3.8.4 | 显示方式 | 显示方式：至少B、B/D、B/M、B＋B、D等 |  |  |  | 不可量化
3.3.8.5 | 电影回放 | 电影回放：≥20秒 |  |  |  | 可量化
3.3.8.6 | 零位移动 | 零位移动：≥8级 |  |  |  | 可量化
3.3.8.7 | 取样宽度及位置范围 | 取样宽度及位置范围：宽度1mm至20mm；分级 |  |  |  | 可量化
3.3.8.8 | 显示控制 | 显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位、 |  |  |  | 不可量化
3.3.8.9 | B—刷新 | B—刷新(手控、ECG同步、时间)、D扩展、B/D扩展，局放及移位 |  |  |  | 不可量化
3.3.9 | 彩色多普勒
3.3.9.1 | 显示方式 | 显示方式：速度方差显示、速度显示、方差显示、BDF/MDF、BDF/MDF/FFT |  |  |  | 不可量化
3.3.9.2 | 帧频 | 彩色显示帧频 |  |  |  | 不可量化
3.3.9.3 | 凸阵探头帧频 | 凸阵探头、最大角度，深度18cm，彩色显示帧频≥9帧/ s |  |  |  | 可量化
3.3.9.4 | 显示位置调整 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20° |  |  |  | 可量化
3.3.9.5 | 彩色显示速度 | 彩色显示速度：零位移动分±10级 |  |  |  | 可量化
3.3.9.6 | 彩色显示速度 | 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤3mm/s（非噪声信号 |  |  |  | 可量化
3.4 | 备件、专用工具、资料及其它
3.4.1 | 备件 | 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。 |  |  |  | 不可量化
3.4.2 | 专用工具 | 专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。 |  |  |  | 不可量化
3.4.3 | 资料 | 资料：中英文操作手册，维修手册 |  |  |  | 不可量化
3.5 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示 |  |  |  | 不可量化
3.6 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报） |  |  |  | 不可量化
4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 配套软件 1.数字化二维成像组件 2.数字化彩色多普勒成像组件 3.能量多普勒成像单元 4.方向能量多普勒成像单元 5.PW脉冲多普勒成像组件 6.梯形扩展成像 7.线阵偏转 8.局部放大功能 9.PW实时自动包络测量 10.实时三同步 11.一键优化 12.显示屏随心画功能 13.宽景成像 14.血管内膜测量软件 15.风湿病检查流功能软件 16.防病毒软件 17.穿刺针增强软件许可 |  |  |  | 不可量化
4.2 | 硬件 | 超声主机 1台 三端口探头扩展单元 1台 电源扩展单元 1台 推车 1台 探头 3把 |  |  |  | 不可量化
·4.3 | 额外附件 | 1. 高分辨率触摸操作彩色液晶监视器，不依赖台车。 2. 具有屏幕随心画功能，可直接用手在屏幕上进行任意图画、标记、书写，而不是通过设备内置的箭头和输入文字进行指示，更加方便沟通和教学研究，包括实时状态和冻结状态都可支持（附图证明）。 3. 具有穿刺针蓝光增强技术，方便识别针尖位置，增强穿刺安全性（附图证明） 4. 低回声运动识别技术：识别图像中运动的低回声部位，并用彩色编码增强，用以增强药液扩散。 5.浅表探头深度可调节至1cm，且可全屏显示1cm深度 |  |  |  | 不可量化
4.4 | 配件耗材 |  |  | 无 |  | 无意义，不予赋分
5 | 配套医用试剂耗材 | 无配套试剂耗材 |  |  |  | 无意义，不予赋分
*6 | 售后条款
6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
6.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
6.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
6.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% |  |  |  | 配件指设备正常使用时的必备零配件
6.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护不收工时费
6.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 保修期外，原软件维护不收工时费
6.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
6.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.9 | 交货期 | 合同签订后 1个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。