## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 腔镜器械 |  | 总数量（台/套） | 10 | 预算总金额（万元） | 250
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于外科微创腹腔镜手术，用于组织的分离、抓持、缝合及止血等
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 腹腔镜 | 景深≥3-200mm；视场中心角分辨率≥7.0C/(°)
·3.2 | 腹腔镜、器械可蒸汽高压灭菌 | 具备
·3.3 | 腹腔镜、器械重复使用次数 | ≥500次（提供证明材料）
3.4 | 防电击程度分类 | 与配合的高频主机互联后为 CF 型应用部分
3.5 | 单极额定最高电压 | ≥3000Vp
3.6 | 双极额定最高电压 | ≥800Vp
3.7 | 患者接触部分材质 | 为不锈钢和聚合物材料
3.8 | 480℃时效后 抗拉强度（N/mm²) | ≥1310
3.9 | 480℃时效后 硬度（HRC） | ≥40
3.1 | 表面粗糙度（级） | ≥7级
3.11 | 椭圆度 | ≤0.005
3.12 | 金属材料 | 器械采用金属材料的部分其表面已与内部材料保持一致
3.14 | 设备不良事件情况 | 厂家自报近三年不良情况
·4 | 配置需求（单套/包）
4.1 | 腹腔镜 | 10mm，30度、Φ10*302mm 1根
4.2 | 气腹针 | Φ2.0*120mm 3支
4.3 | 气腹管 | 普通气腹管 3根
4.4 | 普通穿刺器 | 十字、Φ10*95mm 6套
4.5 | 普通穿刺器 | 十字、Φ5*95mm 6套
4.6 | 转换器 | (φ10-φ5)-30mm 3支
4.7 | 弯分离钳 | 22m、φ5*360，ST塑柄 3把
4.8 | 鸭嘴抓钳1 | 带孔，18mm、φ5*360，ST塑柄 3把
4.9 | 鸭嘴抓钳2 | 粗齿碗形，19mm、φ5*360，ST塑柄 3把
4.1 | 弯剪1 | 15mm、φ5*360，ST塑柄 3把
4.11 | 弯剪2 | 20mm、 φ5*360，ST塑柄 3把
4.12 | 三通冲洗管 | 阀柄式、 Φ5*330mm 3把
4.13 | 直V形持针钳 | 直头、 Φ5*330mm 3把
4.14 | 直V形持针钳 | 左弯、 Φ5*330mm 3把
4.15 | 钩状单极电凝 | Φ5*330mm 3把
4.16 | 球状单极电凝 | Φ5*330mm 3把
4.17 | 系膜抓钳 | 弯头单动、27mm、Φ5*330mm 6把
4.18 | 高频电缆线 | 单极、3200mm 3条
4.19 | 大直角分离钳 | 26mm、φ10*360、ST塑柄 3把
4.2 | 大鼠齿抓钳 | 单动2X3齿，35mm、φ10*360、ST塑柄 3把
4.21 | 取石钳 | 单动，32mm、φ10*360、ST塑柄 3把
4.22 | 钛夹钳 | 2号，单动、Φ10*330mm 3把
4.23 | 双极细齿电凝钳 | (带孔) Φ5*360mm 3把
4.24 | 双极高频电线 | 3200mm 3把
4.25 | 棒状单极电凝 | Φ5*330mm 3把
4.26 | 镜头盒 | 内窥镜消毒盒 3个
4.27 | 器械盒 | 手术器械消毒盒 3个
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。