## 医疗设备技术需求确认表
手术器械技术参数需求表
器械名称 | 微创小儿先心手术器械包 |  |  | 总数量（单位） | 1包 | 预算总金额（万元） | 128
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 |  | 适用于微创小儿先心手术，如为进口品牌交货时需提供报关单 所有器械均为不锈钢材质/钛合金材质（含手柄部分），经久耐用，不易腐蚀，手感佳 所有器械头端工作距离只允许误差±0.5mm，全长只允许误差0.5cm
*2 | 资质认证 |  | 提供国家食品药品监督管理总局予以的备案凭证 提供ISO13485认证
3 | 技术和性能参数
| 器械名称 |  | 材质 | 操作方式 | 规格型号 （直径、长度等） | 数量(单位)
3.1 | 止血钳 |  | 医用不锈钢 | 用于微创小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，环柄双关节，带锁扣，头端1x2无损齿，弯头工作距离55mm，全长23cm | 1把 | 提供样品
3.2 | 止血钳 | 止血钳 | 医用不锈钢 | 用于微创小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，环柄双关节，带锁扣，头端1x2无损齿，弯头工作距离55mm，全长25cm | 1把 | 提供样品
3.3 | 止血钳 | 止血钳 | 医用不锈钢 | 用于微创小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，环柄双关节，带锁扣，头端1x2无损齿，弯头工作距离60mm，全长，20.5cm | 1把 | 提供样品
3.4 | 止血钳 | 止血钳 | 医用不锈钢 | 用于微创小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，环柄双关节，带锁扣1x2无损齿，弯头工作距离50mm，全长20cm | 1把
3.5 | 止血钳 | 止血钳 | 医用不锈钢 | 用于微创小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，环柄双关节，带锁扣1x2无损齿，弯头工作距离50mm，全长19.5cm | 1把 | 提供样品
3.6 | 止血钳 | 止血钳 | 医用不锈钢 | 用于微创小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，弯头90°无损齿，头端工作距离长度10cm | 1把
3.7 | 止血钳 | 止血钳 | 医用不锈钢 | 用于微创小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，弯头90°无损齿，头端工作距离长度12cm | 1把
3.8 | 止血钳 | 止血钳 | 医用不锈钢 | 用于微创小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，弯头90°无损齿，头端工作距离长度16cm | 1把
3.9 | 持针器 | 持针器 | 医用不锈钢 | 用于微创小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，头端钻石粉涂层工艺，头宽1mm，直型，操作杆直径3mm，全长24cm | 1把 | 提供样品
3.1 | 医用镊 | 医用镊 | 医用不锈钢 | 用于微创小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，直头，带重锤，精细无损齿，头宽1.2mm,长度21cm | 2把
3.11 | 医用镊 | 医用镊 | 医用不锈钢 | 用于微创小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，单开口，大齿镊，头宽3mm，操作杆直径5mm，全长24cm | 1把
3.12 | 医用镊 | 医用镊 | 医用不锈钢 | 用于微创小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，单开口无损齿，头宽1.5mm，操作杆直径3mm，全长24cm | 1把 | 提供样品
3.13 | 持针器 | 持针器 | 医用不锈钢 | 用于微创小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，头端45°，打结用，操作杆直径3mm，全长21cm | 1把
3.14 | 持针器 | 持针器 | 医用不锈钢 | 用于微创小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，头端45°，打结用，操作杆直径3mm，全长24cm | 1把 | 提供样品
3.15 | 持针器 | 持针器 | 医用不锈钢 | 用于微创小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，头端碳化物镶片工艺，头宽1mm，直型，操作杆直径5mm，全长24cm | 1把
3.16 | 持针器 | 持针器 | 医用不锈钢 | 用于微创小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，直头，流线型，头端1,3 x 2,0mm ,用于夹持5-0针，全场21cm | 1把
3.17 | 持针器 | 持针器 | 医用不锈钢 | 用于微创小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，直头，流线型，头端0,8 x 1,4mm ,用于夹持(6-0)至（7-0）针，全长21cm | 1把
3.18 | 持针器 | 持针器 | 医用不锈钢 | 用于微创小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，金把环柄，TC镶片，流线曲身型，符合手掌力学原理，夹持（4-0）至（5-0）针，全长21cm | 2把
3.19 | 持针器 | 持针器 | 医用不锈钢 | 用于微创小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，黑把环柄，头端金刚砂涂层，流线曲身型，符合手掌力学原理，夹持（6-0）至（7-0）针，全长18cm | 2把
3.2 | 医用剪 | 医用剪 | 医用不锈钢 | 用于微创小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，头端刃片缩窄，弯头，全长21cm | 1把
3.21 | 医用剪 | 医用剪 | 医用不锈钢 | 用于微创小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，金把环柄，弯头，全长20cm | 2把
3.22 | 外科牵开器 | 外科牵开器 | 医用不锈钢 | 用于微创小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，牵开架, 最大牵开距离130mm, 臂长100mm | 1把
3.23 | 外科牵开器 | 外科牵开器 | 医用不锈钢 | 用于微创小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，叶片一对，钝头 , 叶片深宽尺寸为40x23mm | 1把
3.24 | 外科牵开器 | 外科牵开器 | 医用不锈钢 | 用于微创小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，叶片一对，钝头 , 叶片深宽尺寸为45x23mm | 1把
3.25 | 外科牵开器 | 外科牵开器 | 医用不锈钢 | 用于微创小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，叶片深12mm, 叶片宽15mm，最大牵开距离70mm, 臂长55mm | 1把
3.26 | 外科牵开器 | 外科牵开器 | 医用不锈钢 | 用于微创小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，叶片深28mm, 叶片宽30mm，最大牵开距离100mm, 臂长75mm | 1把
4 | 保修时间 |  | ≥1年
5 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。