## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 动力系统 |  | 总数量（台/套） | 2台 | 预算总金额（万元） | 96
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 | 用于烟雾病手术中切开或磨除颅骨
*2 | 资质认证 | 同时具有FDA和CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 动力主机
3.1.1 | 主机屏幕 | 彩色液晶触摸屏
3.1.2 | 操作控制 | 可设定不同参数，实时显示马达转速、转动方向；图形化操作界面，方便临床使用；可调节转速控制，满足不同入路需求；常用使用参数可储存，一键式恢复出厂设置
3.1.3 | 马达接口 | 双马达接口，马达自动识别功能
3.1.4 | 马达保护功能 | 马达停止后冲洗泵可自动停止
3.2 | 脚踏开关 | 单脚踏开关
3.2.1 | 控制功能 | 可设置马达参数；可调节马达转动方向；有出水控制功能
3.3 | 主机-马达连接电缆
·3.3.1 | 安全开关 | 具备“开启/停止”的安全开关
3.3.2 | 消毒方式 | 允许使用碱性清洁剂清洁表面；可高温高压灭菌
3.3.3 | 接口设计 | 全不锈钢接口；易插拔设计，可快速连接手柄马达
·3.4 | 铣刀手柄 | 马达手柄一体式，可匹配不同种类套筒，实现铣、磨以及锁孔等多种功能
3.4.1 | 转速 | 最高转速≥80000转/分钟
3.4.2 | 消毒方式 | 可一体化清洁/酶洗、浸泡；可高温高压灭菌
3.4.3 | 手柄冲洗方式 | 可用高压水枪冲洗
3.5 | 铣刀保护鞘 | 允许使用碱性清洁剂清洁表面；可高温高压灭菌；易插拔设计，可快速连接手柄马达
3.6 | 铣刀刀片 | 重复用铣刀片；螺纹形设计；可高温高压消毒
·3.7 | 磨钻手柄 | 马达手柄一体式
3.7.1 | 转速 | 最高转速≥80000转/分钟
3.7.2 | 消毒方式 | 可一体化清洁/酶洗、浸泡；可高温高压灭菌
3.7.3 | 手柄冲洗方式 | 可用高压水枪进行冲洗
3.8 | 磨头 | 重复用磨头；可高温高压消毒
3.9 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.1 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况
4 | 配置需求
4.1 | 硬件 | 动力主机1台，脚踏开关1套，马达连线1条，铣刀手柄1把，铣刀保护鞘2个（成人及儿童各1个），铣刀刀片10个（成人及儿童各5个），磨钻手柄1把，直径6.0mm磨头5个，保养润滑油6瓶
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。