## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动血培养仪 |  | 总数量（台/套） | 1台 | 预算总金额（万元） | 35
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于临床上对来源于人体的血液及无菌体液样本进行微生物培养、搅动和连续监测。
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证和FDA认证或CE认证
3 | 技术和性能参数 | 技术和性能参数
*3.1 | 检测原理 | 采用连续显色检测技术，支持瓶外非侵入式微生物培养和检测
*3.2 | 检测容量 | 单台培养箱孔位数不得小于120瓶，模块组合式设计，仪器容量可实现无需再加主机情况下拓展，且拓展培养孔数不得少于700。
·3.3 | 培养方式 | 一体式设计、抽屉式分区孵育，恒温、振荡培养；可自由设定温度、振荡方式；
3.4 | 培养温度 | 每个抽屉的温度可在25℃-45℃范围内设定；
·3.5 | 培养瓶种类 | 标准需氧/厌氧瓶、中和抗生素需氧瓶/厌氧瓶/儿童瓶，需要具备吸附临床常用氨苄西林、万古霉素、碳青霉烯类等抗生素能力；且每种培养瓶均可以做细菌及真菌培养
3.6 | 孔位检测 | 箱体每个孔均有独立光学检测器，24小时不间断监测，每10分钟检测一次；
·3.7 | 检测方法 | 支持多种检测运算方法，至少包含阈值法，支持匿名瓶及延迟上瓶，防止延迟瓶漏检；
·3.8 | 结果提示 | 对阴、阳性结果自动检测和提示；可实现远距离可视化，以及声音、图形等相关报警信号提示；
·3.9 | 预报阴功能 | 支持阶段性的阴性结果预报告；
3.1 | 报警及安全指标 | 提供温度失控、系统故障、误操作、错置瓶位等报警；具有声音、显色报警功能；
3.11 | 培养瓶材质 | 采用多层聚合碳纤材质培养瓶
·3.12 | 培养瓶重置 | 支持卸载后培养瓶重新放置到系统任意可用培养孔；可自由设定重新培养时间；
3.13 | 数据录入及软件管理 | 内置条码扫描设备，支持条码扫描、手工输入或信息系统数据导入；内置数据管理系统；支持对数据进行存储、备份、查询和统计分析；支持自定义组合查询方式；
3.14 | 设备接口 | 支持RS232接口、网口、USB接口，支持LIS、HIS系统；
·3.15 | 扩展功能 | 支持与现有血培养系统（梅里埃Bact ALERT 3D）进行无缝连接
*4 | 配置需求
4.1 | 硬件 | 培养仪主机1台，条码扫描器1个，键盘1个
4.2 | 软件 | 配套分析管理软件1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材表
医疗设备配套试剂需求表
设备名称 | 全自动血培养仪 |  | 数量：1台
序号 | 检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 （人份/台） | 备注
一、医疗设备开展的检测治疗项目
1 | 无菌体液细菌培养 | / | 32850
说明： 使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的3年使用量。