## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 麻醉机 |  | 总数量（台/套） | 5 | 预算总金额（万元） | 200
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于成人、儿童患者全身麻醉通气支持，具备麻醉气体、呼吸力学监测等功能，保证手术安全
*2 | 资质认证 | 具备CFDA和CE或FDA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 通气模式 | 通气模式≥6种，包括但不限于：容量控制模式（VCV）、压力控制模式(PCV)、同步间歇指令通气下的压力控制通气(SIMV-PC)、同步间歇指令通气下的容量控制通气(SIMV-VC)、压力控制通气容量保证模式(PCV-VG)、手动通气模式、电子peep
3.2 | 通气参数设置范围
3.2.1 | 潮气量范围 | （5ml-1500）ml，并且最大误差≤15% |  |  |  | .
3.2.2 | 呼吸频率 | 4-100次/分钟，最大误差≤10%或≤±1次/分（取绝对值大者）
*3.2.3 | 最大吸气流速 | ≥120L/mim
3.2.4 | 吸呼比 | 最小值≤1：8、最大值≥4：1
3.2.5 | 压力限制设置范围 | （12－100）cmH2O
3.2.6 | PEEP设定 | 可关闭，4到30 cmH2O
*3.3 | 气源 | 双气源：氧气、空气；可选配笑气气源
*3.4 | 挥发罐 | 罐位数≥2位，可选配同品牌柒氟醚和地氟醚麻醉药物挥发罐
3.5 | 流量计
*3.5.1 | 流量计类型 | 电子显示流量计
3.5.2 | 后备机械流量管 | 具备
·3.5.3 | 适宜流量指示功能 | 具备
3.6 | 呼吸回路
·3.6.1 | 呼吸回路类型 | 模块化呼吸回路。可以徒手拆卸、安装，回路部件（包含传感器在内的所有模块）可高温高压灭菌并通过认证资料。
3.6.2 | 回路容积 | ≤3L
3.6.3 | 流量传感器数量 | ≥2个
3.6.4 | 二氧化碳旁路功能 | 具备，支持术中更换钠石灰
·3.7 | 麻醉机控制类型 | 气动电控
3.8 | 风箱 | 采用带透明刻度上升式风箱
3.9 | 系统显示与监测
3.9.1 | 屏幕显示 | 外置、可旋转≥15寸彩色触摸控制显示屏，中文操作系统
·3.9.2 | 回路状态显示 | 能识别和显示：正在使用回路类型、CO2吸收罐状态和呼吸模式
3.9.3 | 呼吸参数监测 | 包括但不限于吸入氧、空气流量，呼吸频率，潮气量，分钟通气量、气道压、呼吸比等实时显示
*3.9.4 | 麻醉气体监测 | 自动识别麻醉气体，显示吸入、呼出浓度
·3.9.5 | 肺功能监测 | 具备回路呼吸环监测功能，并提供P-V（压力-容积）环、F-V （流速-容积）环和P-F（压力-流速）环图，同屏显示环图
·3.10 | 开机自检 | 设备开机自检，含挥发罐检测；紧急状态下可跳过自检使用设备
3.11 | 报警及安全指标 | 具备生理参数、设备指标异常提示和三级声光报警，报警参数包括但不限于氧浓度、二氧化碳浓度、频率、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息、低供氧压等
3.12 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 5台设备，每台设备必须包含但不限于以下配置：主机1台、气源管路及接头≥2套（至少空气、氧气管路各1套）、七氟醚挥发罐1个、地氟醚挥发罐1个，全气体监测模块1个
5 | 物联网支持功能
5.1 | 联网要求 | 设备具备物联网功能,能够通过有线或者无线的方式联网。数据内容包括设备运行状态和关键系统参数等。
5.2 | 技术文件 | 设备厂商向院方提供详细的有关接口形式和数据传输协议的说明文档，交由物联网项目组验收,并配合院方解决设备联网相关问题。
6 | 安装要求 | 设备尺寸、承重要求，设备安全运行时的温湿度、气压要求，水、电、气体供应要求，以及与配套设施连接要求等 操作环境，温度：10°至40°C，湿度：15 至 95%,大气压：70.0到106.7kPa
7 | 售后条款
*7.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*7.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
7.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
7.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*7.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·7.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·7.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·7.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·7.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
7.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
*8 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | 开放耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。