## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 电动床 |  | 总数量（台/套） | 7 | 预算总金额（万元） | 21
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 主要适用于长期卧床和瘫痪（截瘫、偏瘫）患者，可有效预防体位性低血压、肌肉萎缩和关节僵硬等多种并发症。
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数 | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）、报警及安全要求、不良事件情况等
3.1 | 床板长 | ≥1900mm
3.2 | 床板宽 | ≥900mm
3.3 | 全长 | ≥2100mm
3.4 | 高低升降 | 430-750mm。 (床板到地面的高度)
3.5 | 承载重量 | ≥200kg
3.6 | 背部升降 | 0-70°
3.7 | 膝部升降 | 0-35°
3.8 | 控制器 | 手持线型控制器或护栏控制器
3.9 | 电机 | ≥2个
3.10 | 紧急停止 | 具备
3.11 | CPR功能 | 具备CPR（复位）
3.12 | 引流袋挂钩 | ≥1个
3.13 | 床垫 | ≥1个防水、抗菌
3.14 | 脚轮 | ≥2个中控刹车
*4 | 配置需求（单台套） | 床头床尾*1对、护栏*1套、中控轮*1套、输液杆*1根、床垫*1张、床头桌*1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
6 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | ☑ 无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。