## 3-1.医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
制表时间：2023年7月18日
设备名称 | 移动采血车 |  | 总数量（台/套） | 1台 | 预算总金额（万元） | 138
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 可移动式成分血采集车，具备招募、征询、体检、化验、血液采集、血液热合及储存等功能，适用于无偿献血全过程，可同时采集多人。
*2 | 资质认证 | 所投车辆需在国家发改委或工信部车辆目录《车辆生产企业和产品公告》内
3 | 技术和性能参数名称
3.1 | 车型参数 | 总长≥12000mm，总宽≥2550mm，总高≤3820mm
·3.2 | 车厢内高 | ≥2080mm（须提供采血车车辆生产厂家技术配置表加盖公章）
·3.3 | 轴距 | ≥6250mm（须提供工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》医疗车公告页截图并加盖车辆生产企业公章）
·3.4 | 前悬/后悬 | ≤2420/3330mm（须提供工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》医疗车公告页截图并加盖车辆生产企业公章）
3.5 | 前轮距/后轮距 | ≥2070/1860mm
3.6 | 底盘 | 全承载
3.7 | 发动机型号 | 投标人需注明发动机品牌型号
·3.8 | 额定功率 | ≥280（kw）（须提供工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》医疗车公告页截图并加盖车辆生产企业公章）
*3.9 | 排放标准 | 国六排放
·3.10 | 排量 | ≥9400ml（须提供工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》医疗车公告页截图并加盖车辆生产企业公章）
3.11 | 热管理系统 | 有热管理系统，智能控制冷却系统
3.12 | 变速箱 | 六档变速箱，法士特变速箱
3.13 | 车桥 | 前后桥一体化轴承单元
·3.14 | 轮胎 | 295/80R22.5，钢制轮辋，有备胎
3.15 | 远程排放监管系统 | 北京专用国六远程排放监管系统，符合上户管理要求
3.16 | 排挡杆操纵形式 | 短排挡杆，两软轴操纵
4 | 配置要求
4.1 | 行车空调 | ≥28000KCaL/h
4.2 | 行车记录仪 | 有行车记录仪
4.3 | 倒车监视器 | 单探头彩色倒车监视器
4.4 | 司机椅 | 机械减震司机椅（三点式安全带，安全带未系报警），有导游椅
4.5 | 胎压报警器 | 有胎压报警器（仅限单胎轴轮胎）
·4.6 | 独立水暖 | 独立水暖，有驾驶区取暖器，燃油加热锅炉与采血车共用油箱，不用单独加油，驻车后电源自动切换供电，5-10分钟供暖，可在-35℃环境下工作，有驾驶区保暖；
4.7 | 电子稳定性控制系统 | 有ABS
4.8 | 医疗车专用液压支撑系统 | 医疗车专用液压支撑系统1套投标人须在投标文件中注明液压支撑系统生产厂家、品牌型号），技术要求如下： ·1.单支腿最大承载：≥8000kg ·2.工作电压：取自牵引车蓄电池24VDC ·3.工作电流：＜135A ·4.电机功率：≥2.2kw ·5.油泵排量：≥2.4ml/r ·6.工作压力：≥16MPa ·7.最高耐压：≥21MPa ·8.油压容积：≥10L ·9.安全阀：0~16MPa可调 ·10.工作环境：温度：-30~55℃，湿度：20%~90% ·11.支腿最大行程：≥400mm ·12.支腿收缩时垂直长度：≤580mm ·13.支腿伸开时最大垂直长度：≥980mm ·14.支腿未收起语音报警。
4.9 | 视听系统 | 硬盘播放器，配22寸数字高清显示器（前顶）
4.1 | LED显示屏 | LED显示屏（滚动字幕，右侧第一侧窗）
4.11 | 遮阳蓬 | 车身左、右两侧手动遮阳蓬1件
4.12 | 车身条幅挂钩 | 内嵌式拓展舱两侧条幅挂钩，不突出车身蒙皮，整洁美观。左右各4个，必须与公告外观照片一致，公告照片中必须有车身条幅挂钩选项，确保能正常上牌。
4.13 | 内饰部分 | 车身内饰： ·1.商务风道：软包吊顶商务风道； ·2.窗框、窗立柱：木质软包（窗立柱带灯带） ·3.窗帘：动车窗帘 内饰配色： ·1.窗帘、围帘：米黄色 ·2.圆凳：米黄色 ·3.座垫、座椅：米橙拼色 ·4.灰色石英砂三角纹地板革
4.14 | 两侧抽拉箱体 | 两侧抽拉箱体技术要求如下： ·1.抽拉箱体控制方式：配电箱按钮操作和遥控器操作两种方式 ·2.抽拉箱体方管采用不小于16Mn冷拉无缝钢管。 ·3.抽拉箱体尺寸：内部尺寸长度≥4300mm，内高≥1570mm ·4.为方便工作，采血护士工作位置不允许有台阶，抽拉箱体地板与车内地板高度差小于100mm； ·5.拓展行程：≥600mm ·6.拓展完成时间：≤60s ·7.减速电机功率：≥550w ·8.单侧抽拉舱滑道承重≥560kg，不需要外部支撑装置。能保证抽拉舱滑道在抽拉舱打开闭合过程中平稳运行，不得有变形、下沉现象。 ·9.抽拉舱手动电动两套操作系统，在电动失效情况下，通过手动方式能够保证抽拉舱的打开和收回。 ·10.限位开关：在抽拉舱打开和闭合时，通过行程开关控制抽拉舱的打开和闭合行程。 ·11.抽拉舱自锁功能：在抽拉舱打开、闭合及行程过程中停止时，抽拉舱都具有锁止功能，不会因受外力发生移动。 ·12.抽拉箱体内侧可配备不少于4个采血台，8把采血椅，每个采血台配备不少于2个市电插座，插座位于两侧（不影响采血秤放置），便于插拔。 ·13.抽拉箱体配备独立照明装置，每个抽拉舱配备两个侧窗。 以上每条技术参数都需要采血车生产厂家提供技术证明材料，并加盖采血车生产厂家公章，（技术证明文件包括质量监督机构出具的检验报告、生产厂家公开发行的彩页、产品使用说明书、车辆生产厂家出具的技术白皮书），至少提供一种技术证明文件，不提供技术证明文件的视为参数不满足。
4.15 | 工作设施 | 1、L型初筛化验组合工作台（木质，理化板台面)1个；填表台（木质，理化板台面）1个 2、机采设备固定底座 ①左侧便携式血细胞采集仪（台式设备）底座（木质，2个组合式＋1个独体，上面可放置便携式血细胞采集仪，下面可放置全血采血秤） ②右侧血液成分分离机（推车式设备）底座，带锁扣（不锈钢，2个组合式＋1个独体） 3、热合台（木质，理化板台面）1个；（底部左侧生活水箱，右侧医用垃圾柜） 4、侧面长条休息椅（木质底柜）1组，中间带升降桌，超前一侧加安全带，可荷载乘员数；后高台长条休息椅1组，加装2副安全带； 5、饮水机组合柜（木质）1个（上面放饮水机、下面放不锈钢生活垃圾柜）； 6、后高台地板储物柜（木质）1组； 7、可升降圆凳4个，衣帽钩4个，围帘1套； 8、生活垃圾柜、医用垃圾柜分离。
4.16 | 采血椅 | 采血椅5件，技术要求如下： 1、电动扶手上下可调，采血椅下部滑道拉出后可保证采血椅靠背可调节角度，有腿托。 2、尺寸：宽≤800mm、高≥960mm、坐姿位长≥900mm、卧姿位≥1600mm，装配后可调角度≥120度 3、颜色：多色可选 4、功能：电动一键式操作实现卧姿，同时腿托抬起； 5、接触面料材质为头层牛皮，透气、防污、易洁，耐磨损、不塌陷。 6、框架材质：“通过SGS检测的合金钢架，承重≥150kg；框架其他材质为木材，无蛀虫、不开裂变形，坚固耐用。 7、降噪：通过太空硅合胶片进行降噪。 8、海绵：通过STC检测标准的海绵，保障不同部位透气性、回弹性。 9、电机：≥1700N高效动力，稳定动力输出，灵敏顺畅响应，低摩擦、无卡顿。 10、头靠填充饱满，柔软包裹。 11、腰部加厚填充，紧密贴合身体曲线，减少悬空感，
4.17 | 荷载人数 | ≥6人
4.18 | 灯光设施 | 紫外线消毒灯（30w配定时器）不少于6盏，紫外线消毒灯定时开关设置在电器舱内，长条灯1套，采血位射灯
4.19 | 市电发电设施 | 锂电系统1套，技术要求如下： ·1.电池包电量≥85kwh，放电率≥93%，能满足整车保证8年电池电量衰减率＜30%。 ·2.电池组主串联回路须内置快速熔断器，以保证电源系统发生短路时可断开主电路。 ·3.电源系统应没有泄压和透气装置，泄压压力不大于50kPa。 ·4.防火要求：B级电压部件所用绝缘材料的阻燃性能应符合GB/T2408-2002规定的水平燃烧HB级，垂直燃烧V-0级。 ·5.电源系统的绝缘电阻、爬电距离应符合GB/T 18384.1-5.2 的要求。 ·6.电池箱具备加热功能，配置加热管理控制模块和加热器，能够控制电池箱体内的温度，具备充电加热和行车加热模式，加热速率大于0.5℃/min。 ·7.电池管理系统具备绝缘电阻检测功能。 ·8.电池管理系统（BMS）1套。 8.1.SOC计算精度误差：＜5%。 8.2.单体温度采集范围：-40℃~80℃。 8.3.单体温度采集精度：≤±1℃。 8.4单体电压采集范围：0V~5V。 8.5.单体电压采集精度：≤0.2%FSR。 8.6.总电压采集范围：0V~750V。 8.7.总电压采集精度：≤1% FSR 8.8 电流采集精度：≤1% FSR 8.9. 具有电压、电流、温度、高压、均衡、CAN通讯故障诊断功能。 8.10. 具有过压、欠压、过流、过温、绝缘、充电超出限制、放电超出限制等保护及报警功能。 8.11. 具有绝缘电阻检测功能。 8.12. 具有CAN 通讯功能。 8.13. 具有SOC过低报警。 8.14. 具备SOH估算功能，监控电池健康状态功能 8.15. 具有低功耗和休眠功能，全部电池巡检时间：≤50ms，巡检周期：0.5S。 8.16.具有继电器以及高压环路互锁诊断功能。 ·9. 锂电池不小于7英寸显示屏：可以实时显示电池组电压、电流、剩余电量、电池组温度、电池单体最低电压数值及电池系统单体电压过低报警提示信息。 ·10.逆变器1件，额定输出功率15kw，输出电压AC 220V,额定输出电流68A，针对锂电池：逆变器输出电压：DC200V~DC450V，具有过温、过载、输出短路、过电流、过电压、欠电压、工作时负载突变等即时停机保护功能。 ·11. 直流充电桩1件，额定输出功率≥20KW，最大充电电流50A，接入电压AC380V，具有人机交互界面不小于7英寸触摸显示屏，提供自动和人工两种充电模式，输出宽电压范围DC50V-DC750V。 ·12.隔离变压器1件，输入电压AC220V，50HZ；输出电压AC220V，50HZ；额定容量：≥15KVA。 ·13.可抽拉托架1套，钢结构件，防护等级同车体，经电泳工艺处理，防腐性强，安装在舱体里可以抽拉，方便锂电系统维护。 ·14. 振动要求：满足整车振动要求（符合GB/T31467.3-2015标准）。 ·15.IP防护等级：电池系统防护等级≥IP68，高压盒防护等级≥IP67. ·16.锂电室舱门上设计有充电开口，给锂电充电时无需打开舱门。 ·17.要求电池操作方便：按下总开关和逆变开关电池即可工作。 ·18.电池包振动符合GB38031标准 ·19.高标准严格验证：提供电池生产厂家出具的阻燃、能量密度及热控报告、GB38031 GB38032、BMS功能及SOC精度、单体针刺、电气间隙和爬电距离、交流耐压、绝缘电阻测试报告。 ·20.提供锂电池生产厂家出具的高温、高海拔模拟测试报告GB38031。 ·21.防水防尘等级GB38032、IP69; ·22.电池箱体达到IP68＋IP6K9K级别，满足防尘、放浸泡、防高温高压喷水的防护；箱体MSD、连接器底座单侧达到IP68;提供电池生产厂家出具的IPX8和IPX9K防水测试报告 ·23. IPX8＋IPX9串行实验，能够实现1m深水中浸泡24小时后，对电池箱继续进行高压高温喷水，电池箱内不进水，不起火、不爆炸。双重防护，提高电池系统防水防尘水平。
4.2 | 市电空调设施 | 2个3P顶置变频嵌入式空调
4.21 | 市电配电设施 | 2KW充逆变一体机，50m电缆盘1套，配电箱（含漏电保护器、空气开关、开关电源（220V转24V），插座等
4.22 | 其他及生活配置 | 1.钢管压花护栏（扶手）1套 2.台式冷热饮水机1台（水桶在上，组合式柜体，下放生活垃圾桶） 3.微波炉1台 4.不小于42L食品冰箱1台
4.23 | 整车改装线束要求 | ·1.改装线束采用汽车用薄壁绝缘低压电线，电线为镀锡铜线，提供检测报告； ·2.高温压力测试，测试条件为100°、4h、1KV、1min情况下，按照GB/T25085 标准进行测试，要求满足标准，提供检测报告。
·4.24 | 焊接质量 | 所有焊接应符合技术图纸要求，焊接牢固、焊缝平滑，不得有咬边、根部收缩、弧坑裂纹、表面夹渣、气孔、虚焊、漏焊等影响使用的缺陷存在，投标文件中需提供焊接质量体系认证证书扫面件，并加盖采血车生产企业公章。
4.25 | 舱体改装要求 | ·1.行李舱、电器舱、锂电池舱、空调外机舱、按模块隔开，形成独立的舱体单元，各舱体单元不存在交叉使用情况；电器舱与行李舱隔开，避免行李舱内物品碰伤、碰坏电器设备。 ·2.电器舱、行李舱完全密封，保证在涉水深度≤450mm的情况下要求舱体密封性良好，避免舱体进水问题。 （须提供采血车舱体设计图，图中需标明电器舱、行李舱、空调外机舱模块位置。不提供舱体设计图或设计不符合招标要求的本项为负偏离。）
4.26 | 整车防腐性能要求 | ·1.采用全自动整车阴极电泳工艺，实施整车（客车车身＋车架）全浸式阴极电泳处理，使整体从防腐能力、美观度等方面均大幅提高。电泳涂层耐盐雾性大于1000小时，10年不发生穿孔，锈烂等结构性腐蚀。 ·2.车身内外全维度电泳，无防腐死角，整体电泳漆膜涂布达到100%，防腐无死角，车身内外防腐性能一致。 （提供电泳防腐性能技术证明资料、电泳设备采购合同及发票复印件并加盖医疗车生产厂家公章）。
·4.27 | 生产要求 | 为保证产品质量及产品的稳定性要求一体化生产改装；车辆为一体化生产改装，即底盘生产与整车改装为同一厂家（底盘生产及车辆改装在同一城市），车辆生产厂家出具承诺函原件并加盖公章。
·4.28 | 专用车生产能力要求 | 采血车生产厂家应具有专用车生产能力。提供国家主管部门出具的生产项目备案批复证明文件和有相关资质的第三方检测机构出具的生产能力生产准入审查结果报告。
5 | 物联网支持功能 | 5G无线网络，不带流量卡
6 | 安装要求 | 无要求
7 | 售后条款 | 车辆交付地市须有采血车生产厂家授权售后服务机构（具备主管部门颁发的汽车维修或汽车售后服务资质，提供采血车生产厂家售后服务协议书
7.1 | 保修年限 | 整车底盘质保2年或15万，上装部分及设备质保24个月
7.12 | 维修响应时间 | 开通全天24小时救援热线，随时为客户提供紧急救援服务。30公里以内，1小时到达现场，60公里以内，2小时到达现场（若遇特殊情况，需10分钟内告知客户）
7.13 | 交货期 | 90天
7.14 | 交货地点 | 甲方指定地点
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。