## 医疗设备技术需求确认表
·
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 尿动力学分析仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 45
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于排尿功能尿动力学检查及诊断，识别引起症状的原因，量化相关病理生理学参数
*2 | 资质认证 | CFDA认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 检测项目 | 尿流率测定、充盈期膀胱功能测定、同步尿动力测定、尿道功能测定、压力/流率分析
3.2 | 展示曲线 | 腹压曲线、尿流率曲线、排尿量曲线、膀胱压力曲线、膀胱逼尿肌压力曲线、尿道压力曲线、尿道闭合压力曲线、肌电图
·3.3 | 方向高度调节 | 可升降操作台，显示器高度及方向可调，主机单元盒及传感器高度可调
3.4 | 压力传感器
3.4.2 | 压力测定范围 | (-25cmH2o～+200cmH2o)，误差≤2％
3.4.3 | 水测压传感器 | 可重复使用
3.5 | 灌注单元
·3.5.1 | 灌注模式 | 分推注与旋转蠕压两种模式
3.5.2 | 灌注率设定范围 | 两档 2mL/min～10mL/min，10mL/min～80mL/min
3.5.3 | 灌注率误差 | 2mL/min～80mL/min时：误差≤2％。
3.5.4 | 无极变速推注技术 | 具备
·3.6 | 推注泵设定范围 | 2mL/min～5mL/min 误差≤2％
3.7 | 尿流率
3.7.1 | 排尿量测定范围 | 0mL～1000mL，误差≤1％
3.7.2 | 排尿时间测定范围 | 0s～240s，误差≤1％
3.7.3 | 尿流率测定范围 | 0～50mL/s，误差≤2％
3.8 | 牵引机
3.8.1 | 牵引速度 | 分为 0.5mm/s、1.0mm/s、2.0mm/s、4.0mm/s四档，误差≤2%
3.8.2 | 牵引长度 | ≥280mm
3.9 | EMG单元
3.9.1 | 测量信号幅度范围 | 20µV～1000µV
3.9.2 | 频率范围 | 通频带不窄于20Hz～500Hz(-3dB),不包括限波波段
·3.9.3 | 共模抑制比（CMRR） | ≥100dB
3.9.4 | 差模输入阻抗 | ≥5MΩ
3.10 | 全中文操作界面 | 具备
3.11 | 病历报告打印功能 | 具备
3.12 | 超压保护功能 | 具备
3.13 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求 | 尿动力主机1台，操作台车1辆，尿流率传感器盒及支架1套，打印机1台，牵引机1台，牵引机支架1套，专用软件1套，测压导管等配套耗材1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
| 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 R 开放耗材 □ 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求可是根据功能需求和使用情况自行确定后标注）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。