## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全角度智能病床 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 96
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 电动病床，具有电动背板抬升功能、腿板抬升功能，并具一键有恢复患者平卧位功能。
*2 | 资质认证 | 具有CFDA认证和FDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 尺寸 | 床体长度≥2100mm，误差≤±15mm，腿部可延伸≥100mm
*3.2 | 位置 | 至少支持0-82°任意角度倾斜位、CPR/睡姿、垂头仰卧位、一键座椅位、需要背板升降、腿板升降、整床升降
*3.3 | 倾斜/立位 | 可将病床立≥80°直立，误差≤±3°
·3.4 | 坐姿 | 单键操作即可实现座椅姿势，并且该姿势骨盆低于腿部，提高患者的舒适度
·3.5 | 承重 | 使用者最大体重≥ 193kg；最大安全负载量≥280kg
3.6 | 体重秤测量范围 | (10-200)kg 误差≤±1kg
·3.7 | 脚托秤 | 在倾斜直立时，脚托秤可以显示患者腿部承受的压力及患者当前腿部承受压力占患者体重的百分比
·3.8 | 脚托秤测量范围 | 测量范围：(10-200)kg 误差≤±1kg
3.9 | 脚轮和刹车系统 | 具备智能刹车功能、方向锁，方便病床操作。
3.10 | 电子有线手持装置 | 具备电子有线手持装置，集成≥12个功能按键和护理人员锁定/解锁功能
3.11 | 侧边栏控制 | 侧边栏内侧与外出具备控制面板，可方便医护人员及病员自己操作，并且内侧边栏具有自动锁定功能，防止患者误操作。
3.12 | 可拆卸头板 | 采用ABS塑钢材质一体注塑成型制作，头板可拆卸便于医生进行抢救
3.13 | 畜电池组 | 采用原装进口蓄电池系统，设备有不断电自动充电装置，提供推送及其停电时紧急操作病床动力
3.14 | 报警及安全指标 | 患者离床或大面积离开床体时会报警
3.15 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 两侧病床控制板2组（护栏内外侧）；手持控制器1个；角度传感器1个；智能体重秤1个；智能感应踏板1个；称重数码显示器1个；中控锁脚轮 4个（其中1个导电轮）；电机 6个；弹性绑带：3根；防褥疮床垫：1张
8 | 售后条款
*8.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*8.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
8.3 | 零配件保证供应时长 | 装机以后10年
8.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*8.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·8.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·8.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·8.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·8.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
8.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | R 无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注 ）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。