## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 辐射人员个人剂量监测系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 30
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于对X、γ射线进行快速巡测，同时可以检测心率数据、血氧数据、运动步数、以及佩戴者受到的累积剂量。
2 | 技术和性能参数
2.1 | 佩戴方式 | 腕式
2.2 | 测量对象 | X射线、γ射线
2.3 | 探测器 | 复合探测器
2.4 | 能量范围 | ≥（48keV~3MeV）
2.5 | 剂量率范围 | ≥（0.01uSv/h~10mSv/h）
2.6 | 相对固有误差 | ≤±20%(Cs-137)
2.7 | 支持的网络频段 | 4G三网通、WiFi2.4G、蓝牙4.0
2.8 | 通讯形式 | 双向通话
2.9 | 一键SOS紧急呼救 | 具备
2.1 | 定位方式 | GPS或北斗定位，WiFi定位
2.11 | 监测功能 | X、γ剂量率检测、累积剂量和累积时间记录、心率和血氧检测、计步
2.12 | 内置摄像头 | 具备
2.13 | LED灯 | 具备
2.14 | 内置存储 | ≥1GRAM内存和≥16GFLASH扩展
2.15 | 供电方式 | 内置锂电池
2.16 | 监测功能 | 支持实时剂量显示、受照天数查看、剂量率心率血氧数据查看、累积剂量查询等功能，可生成健康报告
2.17 | 核辐射监测平台 | 支持人员剂量率血氧数据监测、人员位置区域辐射查询、报警记录查询、历史数据导出等功能
2.18 | 上传功能 | 个人剂量报警仪可上传时间、剂量率、累计剂量、设备状态、心率、步数、纬度、经度至监测平台软件
2.19 | 实时监测 | 包括但不限于可显示人员姓名、实时剂量率、累计剂量、心率、辐射受照情况、位置等
2.2 | 远程设定参数 | 支持下发指令修改腕式个人剂量报警仪参数设置
2.21 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*3 | 配置需求 | 辐射人员个人剂量监测系统1套
*4 | 售后条款
4.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
4.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
4.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
4.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
4.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
4.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
4.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
4.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
4.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。