## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 辐射环境实时剂量率监测系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 25
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于对放射性场所的辐射水平剂量率监测和实时报警，当监测区域辐射水平异常时，监测仪可迅速反应，发出报警信号，确保人员的安全
2 | 技术和性能参数
2.1 | 主机
·2.1.1 | 多探头 | 同时显示≥10路探头实时数据
·2.1.2 | 故障、报警类型 | 包括但不限于两级报警、掉线、低计数、超量程、过载等
2.1.3 | 自检功能 | 具备
2.1.4 | GM管探测器 | 可配置
2.1.5 | DO接口 | 设备预留，支持系统联锁控制
2.1.6 | 显示屏 | ≥10英寸触摸屏
2.1.7 | 传输方式 | 至少配备LAN、4G、RS485
2.1.8 | 实时监测 | 可实时显示当前在线探测器的剂量率、日期和时间
2.1.9 | 剂量数据图形化 | 通过曲线显示最近实时数据
2.1.10 | 远程参数设置 | 支持
2.1.11 | 报警阈值设置 | 支持
2.1.12 | 历史数据和运行日志导出功能 | 具备
2.2 | X、γ辐射在线监测仪
2.2.1 | 探测器 | GM管
2.2.2 | 测量范围 | ≥(0.01μSv/h～100mSv/h)
2.2.3 | 能量范围 | ≥（48keV～3MeV）
·2.2.4 | 相对固有误差 | ≤±15%
·2.2.5 | 传输方式 | 至少支持RS485、LAN、4G、WiFi、蓝牙等
·2.2.6 | 报警 | 具备超阈值声光报警，多级报警
·2.2.7 | 内部电池 | 具备
2.2.8 | U盘导出历史数据 | 具备
2.2.9 | 手机APP设置参数 | 支持
2.2.10 | 报警信号联动 | 报警信号可输出，可与其他设备联动
2.2.11 | U盘导出历史数据 | 支持
2.3 | 监控系统软件
·2.3.1 | 实时监控功能 | 能够对每个监测点的辐射剂量监测数据进行实时展示
2.3.2 | 状态显示 | 通过不同的颜色直观展示正常、超标、故障、离线等状态
2.3.3 | 剂量率趋势实时分析功能 | 以图形形式展示监测点的剂量数据
2.3.4 | 监测环境平面图集成功能 | 需求环境平面图可集成系统中，可确定探测器在地图上位置
2.3.5 | 数据调取 | 历史剂量数据、曲线图、监测时间、报警状态和阈值设置等内容
2.3.6 | 据数报表 | 查询分析、统计分析，查询结果可以以 Excel表的形式直接导出
*3 | 配置需求 | 辐射环境实时剂量率监测系统1套
*4 | 售后条款
4.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
4.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
4.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
4.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
4.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
4.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
4.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
4.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
4.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。