## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 彩色多普勒超声诊断系统 |  | 总数量（台/套） | 6 | 预算总金额（万元） | 270
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 台式超声诊断仪，满足腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊等超声检查 |  |  |  | 不可量化
*2 | 资质认证 | 同时具备CFDA和FDA认证 |  |  |  | 不可量化
3 | 技术和性能参数
3.1 | 超声成像平台要求 | 应标产品的成像平台可与本品牌最高档次系列机型的探头通用 |  |  |  | 不可量化
3.2 | 成像功能
3.2.1 | 成像模式 | 至少包含二维灰阶成像、彩色多普勒血流成像、频谱多普勒显示及分析、能量多普勒成像、组织谐波成像等模式 |  |  |  | 不可量化
3.2.2 | 频谱多普勒方式 | 脉冲波多普勒 PWD、高脉冲重复频率 HPRF、连续波多普勒 CWD |  |  |  | 不可量化
3.2.3 | 智能一键图像优化功能 | 具备 |  |  |  | 不可量化
3.2.4 | 全场聚焦成像技术 | 具备，无焦点显示，图像近、中、远场均匀一致 |  |  |  | 不可量化
·3.2.5 | 组织谐波成像技术 | ≥2种，满足不同部位的检查需求 |  |  |  | 可量化
3.2.6 | 支持组织多普勒成像 | 支持彩色速度模式图、频谱模式图、M型模式图等多种模式，支持相控阵、凸阵等探头 |  |  |  | 不可量化
·3.2.7 | 高分辨率血流成像功能 | 具备 |  |  |  | 不可量化
·3.2.8 | 智能血流跟踪 | 取样框角度偏转可自动跟踪，适应血流显示情况 |  |  |  | 不可量化
3.2.9 | 图像放大功能 | 具备，一键放大 |  |  |  | 不可量化
3.2.10 | 宽景成像功能 | 具备，并提示扫描速度 |  |  |  | 不可量化
3.2.11 | 立体血流成像功能 | 具备 |  |  |  | 不可量化
·3.2.12 | 实时弹性成像功能 | 具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能，可分析组织硬度并具有曲线提示 |  |  |  | 不可量化
·3.2.13 | 超声造影成像功能 | 具备，支持腹部、浅表、心脏超声造影功能，支持在机造影成像定量分析 |  |  |  | 不可量化
·3.2.14 | 剪切波弹性成像功能 | 具备，可动态显示二维剪切弹性成像图，具备3种定量参数，包括剪切波速度、杨氏模量、剪切模量 |  |  |  | 不可量化
·3.2.15 | 盆底自动测量功能 | 具备 |  |  |  | 不可量化
·3.2.16 | 产科辅助测量功能 | 具备 |  |  |  | 不可量化
3.2.17 | 预设检查条件功能 | 具备，可针对不同的检查脏器，预置最佳检查条件 |  |  |  | 不可量化
3.3 | 测量和分析
3.3.1 | 一般测量 | 至少包含：距离、面积、周长、体积、角度等测量模式 |  |  |  | 不可量化
3.3.2 | 多普勒血流测量与分析功能 | 具备 |  |  |  | 不可量化
3.3.3 | 解剖M型成像技术 | 可360度任意旋转M型取样线角度进行测量 |  |  |  | 不可量化
3.3.4 | 心肌二维斑点追踪技术 | 具备 |  |  |  | 不可量化
3.3.5 | 心功能自动测量功能 | 具备 |  |  |  | 不可量化
3.3.6 | 血管内中膜自动测量功能 | 具备，在血管前后壁均可自动测量，自动生成测量数据 |  |  |  | 不可量化
3.4 | 主机系统
3.4.1 | 显示器 | ≥20英寸，高分辨率彩色显示器 |  |  |  | 不可量化
3.4.2 | 控制面板 | ≥12英寸触摸屏 |  |  |  | 不可量化
3.4.3 | 物理通道数 | ≥128通道 |  |  |  | 可量化
3.4.4 | 存储能力 | 本机硬盘≥500GB |  |  |  | 可量化
3.4.5 | 输出接口 | 高清视频接口、USB接口、DICOM 3.0接口装机后即可正常使用 |  |  |  | 不可量化
*3.4.6 | 探头接口 | ≥4个 |  |  |  | 可量化
3.4.7 | 耦合剂加热装置 | 具备 |  |  |  | 不可量化
3.4.8 | TGC分段 | ≥8段 |  |  |  | 可量化
3.4.9 | 系统动态范围 | ≥160dB |  |  |  | 可量化
3.4.10 | 超声功率输出调节 | B/M、CWD、PWD、Color Dopple输出功率可调 |  |  |  | 不可量化
3.4.11 | 二维最大成像深度 | ≥35cm |  |  |  | 可量化
3.4.12 | 取样容积 | 宽度≥（1–20）mm |  |  |  | 可量化
3.4.13 | 多普勒最小测量速度 | PWD: ≤5mm/s |  |  |  | 可量化
3.4.14 | 凸阵成像 | 全视野，18cm深度时，二维灰阶显示帧频≥30帧/秒，彩色帧频≥15帧/秒 |  |  |  | 可量化
3.4.15 | 相控阵成像 | 全视野，18cm深度时，二维灰阶显示帧频≥40帧/秒，彩色帧频≥12帧/秒 |  |  |  | 可量化
3.4.16 | 动态图像存储 | ≥24帧/秒,时间≥300秒 |  |  |  | 可量化
3.4.17 | 电影回放 | 灰阶图像回放≥2048幅或电影回放≥240秒 |  |  |  | 可量化
3.5 | 可提供的探头规格及要求
3.5.1 | 凸阵探头 | 频率范围：（2.0- 5.0） MHz |  |  |  | 不可量化
3.5.2 | 线阵探头 | 频率范围：（5.0- 12.0 ）MHz |  |  |  | 不可量化
3.5.3 | 心脏探头 | 频率范围：（2.0- 4.0）MHz |  |  |  | 不可量化
3.5.4 | 腔内探头 | 频率范围：（4.0- 10.0）MHz |  |  |  | 不可量化
3.5.5 | 血管探头 | 频率范围：（2.5- 9.0） MHz |  |  |  | 不可量化
*3.6 | 探头报价 | 机型可用的所有探头需列表并报价 |  |  |  | 不可量化
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 全套用于全身检查的软件系统和心脏、腹部、浅表等应用分析软件，该超声平台再增加新探头时，应用软件应免费提供 |  |  |  | 不可量化
4.2 | 硬件 | 每套配备：主机1台，探头≥3把（根据科室需求提供，以上5把探头中选择） |  |  |  | 可量化
5 | 物联网支持功能
5.1 | 联网要求 | 设备具备物联网功能,能够通过有线或者无线的方式联网。数据内容包括设备运行状态和关键系统参数等。应包括日志数据、扫描数据、设备运行状态等信息。 |  |  |  | 不可量化
5.2 | 技术文件 | 设备厂商向院方提供详细的有关接口形式和数据传输协议的说明文档，交由物联网项目组验收,并配合院方解决设备联网相关问题。 |  |  |  | 不可量化
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。