## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 采血系统 |  | 总数量（台/套） | 2台 | 预算总金额（万元） | 120
项目编号 | 2023-JQ06-W1375 |  | 预算单价（万元） | 60
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 1.能够完成采血工作的功能应用，包含信息接口模块、叫号系统的语音和显示模块、数据处理智能排队管理模块、仪器管理、外围设备接口模块等。 2.软件具备工作人员登录、工作量统计、患者信息查询、患者采血状态、可扩展患者影像记录等功能 3.具备通过管理系统，调配整体采血流程 4.具备从医院HIS/LIS系统下载采血相关信息并分配到各子系统或模块的功能 5.具备收集各子系统或模块信息并反馈给HIS/LIS功能 6.具备相应采血工作人员的请求，自动把病人及相应采血管同时调度到发出请求的采血工位功能 7.具备采血工作台，满足采血工作人员及设备安装需求
2.1 | 试管贴标机
•2.1.1 | 取管方式 | 主机采用水平堆叠取管方式，非机械手取管、非斜面重力滑落、非抽屉式平躺取管、非向上敞开式平躺取管。
2.1.2 | 有效采血位 | 有效采血位2个，一人一机，贴好标签的空试管无需传输装置就能出现在采血工作人员身旁。
*2.1.3 | 处理能力 | 单台仪器最大处理速度≥1200管/小时
*2.1.4 | 试管容量 | 单台≥8种不同试管，单台总装载量≥140支
2.1.5 | 试管仓设定 | 具备同一种采血管可放置在多个试管仓的设定功能
2.1.6 | 采血管定位 | 取试管后试管按照首尾一致的方向进入打印贴标位置，无需判别试管盖子的方向
•2.1.7 | 余量探测 | 悬停透明视窗或采血管余量探测指示灯预警方式
•2.1.8 | 指引标识 | 每个仓位上方有对应的采血管或采血管管帽指引标识，直观指引使用者放入正确类型的试管
2.1.9 | 采血管规格 | 直径：（12～18）mm，长度：≥75mm且≤110mm
•2.1.10. | 功能 | 同时具备贴标采血管和尿管功能
2.1.11 | 自动贴签功能 | 具备按照采血相关信息自动在采血管仓中选出正确的采血管、自动把选择出来采血管的对应信息打印在标签上、把打印好的标签自动粘贴在对应的已选择出来的采血管固定位置上的功能
2.1.12 | 具备自我诊断功能 | 主机故障自我诊断，打印机故障自我诊断
•2.1.13 | 统计功能 | 可统计工作量，可统计不同时间段采血工作量并生成报表。
2.1.14 | 稳定性 | 其中任何一台试管贴标机发生故障不影响其它采血窗口的试管贴标机正常运转
2.1.15 | 印条码类型 | 支持条码类型：code128、code39、JAN、2of5等；支持文字类型：英文、数字、汉字、标点符号等
*2.1.16 | 容纳的标签数量 | 每台试管贴标机容纳标签纸≥2卷，每卷≥2000张
2.1.17 | 打印格式 | 打印格式可随意设定，支持旋转粘贴条码
*2.1.18 | 标签设置 | 标签内容可设，标签粘贴位置可设，原标签覆盖功能，保留观察采血量的透明窗口
*2.1.19 | 打印机 | 每台试管贴标机内具备≥2台热敏条码打印机
•2.1.20 | 设备尺寸 | ≤600（W）x 400（H）x 200（D）mm
2.1.21 | 采血位操作终端 | 采血位操作终端各自独立。操作终端条码扫描器可扫描患者的等候条码进行核对
2.2 | 扫描器 | 扫描器参数：1D 2D 光源：可视二极管激光； 扫描模式：全向多线； 解码能力：code128、code39、JAN、2of5等； 蜂鸣器：可调或无声； 指示灯：可提示扫描状态； 系统接口：PC键盘口、RS232C、USB等。
2.3 | 热敏打印机 | 为患者打印回执单功能。 打印分辨率：≥203dpi 打印宽度：（58-108）mm 打印长度：（15-300）mm
2.4 | 窗口显示屏 | 产品尺寸：≥1.3m² 采用双色及以上颜色
2.5 | 排队信息集中显示屏 | 尺寸：≥55英寸
2.6 | 软件功能
*2.6.1 | 预先叫号功能 | 具备，待患者到采血窗口后再为患者准备采血管，需提供国内医院实际案例实施情况
2.6.2 | 排队管理功能 | 具备，需通过数据信息系统实现排队号码的存储与管理，需通过对串口的控制实现外围设备包括采血台条码扫描器以及显示屏的同步控制和管理
2.6.3 | 自助登记功能 | 具备
2.6.4 | 量身定做登记功能 | 具备，根据医院需求进行量身定做，提供医院所需的凭证进行登记的功能，凭证的种类包括但不限于：诊疗卡、一卡通、发票等
2.6.5 | 量身定做识别功能 | 具备，根据医院需求进行量身定做，能够提供在病人自助登记时进行提前识别病人或检验项目种类，根据医院的规则进行人员分流
2.6.6 | 优先功能 | 具备，可根据需要设置优先级别以及优先规则，优先规则可分时段
2.6.7 | 语音叫号功能 | 具备，国内语言环境下开发、支持中英文、数字的语音自动合成，叫号信息内容可灵活变更、设定；合成语音没有明显的合成听觉感受，达到正常人说话的效果
2.6.8 | 触发叫号方式 | 具备，与采血管理系统完全整合，采用患者条码标签扫描后触发的方式。叫号次数可自行调节
2.6.9 | 过号处理 | 具备，过号后重新呼叫功能。
2.6.10 | 转发呼叫功能 | 具备
*2.7 | 其他 | 负责所投产品及采血工作台的安装、调试工作。
2.8 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
2.9 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*3 | 配置需求（本包） | 试管贴标机（数量：2台） 扫描器（数量：2台） 热敏打印机（数量：4台） 窗口显示屏(数量：2块) 排队信息集中显示屏(数量：1台) 自助取号机(数量：1台) 数据信息系统主机（数量：1台） 配套软件（数量：1套） 采血工作台（数量： 2台）
4 | 售后条款
*4.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*4.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
4.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
4.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*4.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·4.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·4.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·4.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·4.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
4.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
| 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）用量测算表
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）用量测算表
设备名称 | 采血系统 |  | 项目编号 | 2023-JQ06-W1375
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 单台设备配套耗材预估3年用量 | 备注
必须开展的检测治疗所使用的耗材
1 | 智能采血专用标签纸 | 采血标签 | 315000张
说明：“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（供应商必须响应）。