## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 高频手术系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 50
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于眼科眼睑、眼眶、泪道等手术，同时具备切割、凝血、消融等功能
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 治疗模式 | ≥3种，至少具备切割、凝血、消融等
3.2 | 单极电切功能 | 具备，最大功率≥100W
3.3 | 单极电凝功能 | 具备，最大功率≥80W
3.4 | 双极电切功能 | 具备，最大功率≥80W
3.5 | 双极电凝功能 | 具备，最大功率≥80W
·3.6 | 双极切割模式 | 具有≥3种射频双极切割模式，最高输出频率≥4MHz
·3.7 | 凝血模式输出调节 | 具备精确凝血模式，模式下至少精确到0.5W可调
·3.8 | 双极自启动功能 | 具备，可根据需求设置双极电凝自启动
3.9 | 双极凝血反馈功能 | 具备，通过虚拟电流声音进行反馈
3.10 | 消融最大输出频率 | ≥4MHz
3.11 | 消融最大输出功率 | ≥4W
3.12 | 消融周期 | （1-60）s可调 |  |  |  | 去掉≥
3.13 | 控制方式 | 微电脑控制输出，可随阻抗变化自动调节输出功率
3.14 | 开机自检功能 | 具备
3.15 | 操作程序 | 可预设≥4种操作程序
3.16 | 手柄、电极消毒方式 | 高温高压消毒
*4 | 配置需求 | 主机1台，脚踏1个，手柄≥1个， 双极导线≥2条，电极≥3个
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
配套医用 耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套耗材 R 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。