## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 手术吊塔 |  | 总数量（台/套） | 4 | 预算总金额（万元） | 60
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于手术室承托医疗设备，提供电气终端
*2 | 资质认证 | 具有CE认证，具有ISO9001质量体系认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 材质 | 铝合金
·3.2 | 吊塔负重能力 | ≥200kg |  |  |  | 把星号改成点号
·3.3 | 最大安全承重 | 标称工作承重的四倍且有关检测报告
3.3 | 防尘等级 | ≥IP6X
3.4 | 悬臂 | 双旋转臂
3.4.1 | 单臂长 | ≥800mm
·3.4.2 | 旋转角度 | ≥340°
3.4.3 | 刹车功能 | 具备
3.5 | 箱体
·3.5.1 | 箱体可升降 | 升降距离≥500mm
3.5.2 | 气体终端 | 气体插座标识、颜色、形状不同，防止误操作，依据用户需求提供德标、英标或国标
3.5.3 | 终端可插拔次数 | ≥20000次
3.5.4 | 输液支架 | 具备≥2个可延伸输液支架
3.5.5 | 输液支架承重 | ≥5kg
3.5.6 | 供电要求 | 要求有专用的电源接地线、相线、中线三线供给
3.5.7 | 电源插座 | 10A插座≥8个，16A插座≥2个
3.5.8 | 网线接口 | ≥2个6类网线接口
3.5.9 | 管路软管材质 | 传输气体的软管必须是医用级（提供证书或第三方测试依据）
3.6 | 显示器吊臂
·3.6.1 | 旋转角度 | 360°
*3.6.2 | 吊臂负重 | ≥10kg
3.7 | 设备托盘
*3.7.1 | 托盘负重 | ≥15kg
3.7.2 | 抽屉 | 具备自吸合功能
*4 | 配置 | 单台套：基座，双旋转臂，电动升降系统1套，显示器独立悬挂系统，电气箱主体（设备托盘4个，抽屉1个，电源插座10个，气体终端8个，网线接口2个，输注泵泵座1个，可伸缩输液架2个）
5 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备三年不良事件情况
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
配套医用 耗材（试剂）需求 |  | R 无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。