## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 电动产床 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 22
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于产妇的待产、分娩
2 | 技术和性能参数
2.1 | 床体结构 | 背板、坐板、腿板三部分结构
·2.2 | 总长度 | ≥1900mm
·2.3 | 宽度 | ≥700mm
2.4 | 辅助台 | 高度可调
*2.5 | 驱动方式 | 电机驱动
2.6 | 床面最大高度 | ≥900mm
2.7 | 床面最低高度 | ≤650mm
2.8 | 前倾角度 | ≥5°，且自由可调
2.9 | 后倾角度 | ≥15°，且自由可调
2.1 | 背板倾角度 | 满足在0°至70°之间，且自由可调
·2.11 | 床垫 | 抗菌、易清洁，且厚度≥80mm
2.12 | 握力把手 | 具备
2.13 | 脚托、脚蹬 | 具备
*2.14 | 最大承重 | ≥170kg
·2.15 | 脚轮直径 | ≥100mm
*3 | 配置需求 | 每台/套至少包含：产床主体（背板、坐板、腿板）1个、麻醉屏架1个、握力把手1对、脚托或脚蹬1对、污物盆1个
4 | 售后条款
*4.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*4.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
4.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
4.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*4.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·4.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·4.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·4.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·4.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
4.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。