## 医疗设备技术需求确认表
科研设备技术需求确认表
设备名称 | 多自由度电动手术床 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 30
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 可供实验动物胸、腹、脑、眼、耳鼻喉、产科、泌尿、骨科等动物外科手术中使用
*2 | 资质认证 | 具备NMPA（CFDA）认证
3 | 技术和性能参数名称
·3.1 | 功能 | 台面升降、前后倾、左右倾，主要体位调整均由按键操作、电动推杆传动实现
3.2 | 板材料 | 高强度密胺树脂板
·3.3 | 床垫材料 | 海绵垫
3.4 | 台面垫子 | 可拆卸清理消毒
·3.5 | 手持操纵器 | 24V直流电压
3.6 | 电池 | 配置蓄电池
3.7 | 床面大小 | ≥2000mm×500mm
·3.8 | 床面高度调节范围 | 650mm-950mm
·3.9 | 床面前后倾最大角度 | 前倾≥25°后倾≥20°
3.10 | 床面左右倾最大角度 | 左倾≥20°右倾≥20°
3.11 | 床面折叠 | 可进行上V型调整，便于动物体位锁定以及手术过程中污物的收集与清理
4 | 配置需求 | 床1套（包括台面板×1、床垫×1、床面垫子×1、手持操纵器×1、电池×1）
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥2年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。提供生产商出具的认可证明材料。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。