## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 微波消融仪 |  | 总数量（台/套） | 1台 | 预算总金额（万元） | 45万元
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于肝脏等实质性脏器肿瘤及病变的微波消融治疗
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证、符合国标及《微波消融治疗仪》标准的Ⅲ类微波消融治疗设备
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 工作频率 | 提供2450MHz和915MHz两种工作频率。（2450MHz频率适用于小肿瘤精准消融，915MHz频率在相同条件下可以获得更大的消融区，对于直径大于5CM的大肿瘤，用915MHz频率消融，可以用更少的消融针获得更大的消融范围，减少穿刺次数，降低操作风险，也减轻患者经济负担）
3.2 | 工作端口 | 一台设备可支持两个微波输出端
3.3 | 输出功率 | 支持0-100W功率输出，且连续可调，实际输出功率误差＜10%
3.4 | 匹配负载 | 50Ω
3.5 | 线缆驻波比 | ≤1.3
3.6 | 工作模式 | 具备连续、间歇两种工作模式，两种模式互换可调，在间歇工作状态输出3S、停止2S
3.7 | 治疗时间 | 治疗时间（1-30）分钟，可任意选择设置，治疗时间到，自动停止输出
3.8 | 冷却系统 | 带有冷却系统，以保证消融针与正常组织接触面的温度在45℃以下
3.9 | 消融针杆温监测及超温保护系统 | 具有消融针针杆温度适时检测及超温保护系统，有效保护消融区边缘，实现消融针与正常组织接触面温度的实时监测、显示及超温自动保护，测温范围（10—45）℃，精度±0.5℃，当温度超过45℃时，设备自动停止输出
3.1 | 消融区旁开测温及超温保护系统 | 具有消融区边缘温度实时连续监测，测温范围（35—99.9）℃，精度±0.5℃，至少提供三路测温同时实时显示，当测温针温度超过设定值时，设备自动停止能量输出。设备自动停止能量输出的保护温度设置两种：（1）治疗性温控：当监测温度超过99.9℃时，设备自动停止输出；（2）保护性温控：当监测温度超过60.0℃时，设备自动停止输出
3.11 | 检测系统 | 设备自带对消融针发射状态的测试系统，确保稳定微波能量输出
*3.12 | 配备三维规划系统 | 该设备具有三维规划功能，用于三维影像对病灶进行重建，可以从三维层面更清晰的显示病灶，以及与毗邻组织结构的关系，特别是特殊部位疑难病例，方便术前进行消融方案规划，降低操作风险
·3.13 | 配备监控系统软件 | 监控软件可直接通过软件控制整机工作状态、设置参数、自主编辑消融方案等，实现智能化操作。监控软件能够记录、保存患者温度变化曲线，支持每一时刻的温度值的查询，并支持原始数据、温度曲线导出，以作数据分析。同时监控软件能够采集仪器所有的工作参数 、状态，并在相应的窗口中显示，实时提示仪器工作状态，出现故障及时警示，具有三维规划功能以及消融数据库
3.14 | 显示方式 | 提供数码管、液晶屏等至少两种显示方式
3.15 | 整机控制 | 提供包含脚踏开关控制、按键控制、软件控制等至少三种控制模式
3.16 | 工作电源 | 电压220V±10%；频率50Hz
3.17 | 额定输入功率 | ≤1200 vA
3.18 | 工作环境 | 温度（5—40）℃；湿度 ≤85%的条件均可正常工作；
3.19 | 整机防泄漏 | 无用微波辐射<2mW/cm²；仪器外壳泄漏<2mW/cm²
*4 | 配置需求（单台套） | 电脑主机系统1套、显示器1个、键盘1个、鼠标1个
*5 | 配套医用试剂耗材
5.1 | 封闭配套施加耗材品规/价格 | 厂家自报品规/价格
*6 | 售后条款
6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
6.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
6.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
6.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
6.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
6.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
6.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
6.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.9 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材表
医疗设备配套耗材（诊断试剂）需求表
设备名称 | 微波消融仪 |  |  | 数量：1台/套
序号 | 一次性微波消融针（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
一、必须开展的检测治疗项目或使用的耗材
具体使用耗材种类和用量：
1 | 无菌一次性微波消融针 | 微波消融针 | 2600根
二、今后可选择开展或使用项目
说明：
1、使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的年检查量或配套耗材的3年使用量。
2、“必须开展或使用的耗材”是指已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目，或配套封闭使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。
3、“可选择开展或使用项目”为该设备可选配功能或项目（投标商可部分响应），没有可填“无”。