## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 甲烷和氢气呼气检测仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 50
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 呼出气体分析仪从呼出气中分离并测量甲烷、氢气浓度等指标，实现无创、便捷、精准地诊断菌群失衡、小肠细菌过度生长（SIBO）、口盲传输时间（OCTT）、乳糖不耐受（LNP）、胰腺外分泌功能（PEF）等疾病。
*2 | 资质认证 | 具备NMPA（CFDA）认证。检测器标准：具备NMPA（CFDA）认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 检测器类型 | 固定式气相色谱
3.2 | 检测器寿命 | ≥5年
*3.3 | 检测参数 | H2; CH4; CO2
3.4 | 校正参数 | CO2
3.5 | 分辨率 | H2：1ppm; CH4：1ppm; CO2：0.1%。
3.6 | 测量范围 | H2：（0-500）ppm; CH4：（0-500）ppm; CO2：（0-6）%。
3.7 | 准确度 （线性范围内） | H2：标准值±2～3ppm或 ±线性满量程×5%； CH4：标准值±2～3ppm或 ±线性满量程×5%； CO2：±1%。
3.8 | 校准方式 | 每日标准气校准；多点校准
3.9 | 清扫方式 | 强化吹扫
3.1 | 进样方式 | 全彩触摸控制屏，自动进样
3.11 | 分析方式 | 自动上传、分析和打印
3.12 | 流量装置 | 内置流量控制阀，保证进气量和流速稳定。
·3.13 | 温控装置 | 内置温控装置，保证检测器稳定性，防止温度变化对检测结果的影响
·3.14 | 除湿装置 | 配置前后干燥装置，防止水蒸气和湿度变化对检测结果的影响。
·3.15 | 除尘装置 | 配置双重除尘装置，保证检测器内部运行稳定
·3.16 | 检测时间 | 样本连续检测时间≤8分钟。
·3.17 | 数据管理 | 专用原版适配软件，支持医院信息系统对接；有数据自动备份和完整数据管理功能。
·3.18 | 配套耗材 | 配套耗材需提供《中华人民共和国医疗器械注册证》，并满足罗马共识明确的“Y型装置+双袋系统”的“金标准”。
3.19 | 报警及安全指标 | 自动进样器指示灯由黄色闪动变为绿色常亮，即为强化吹扫已完成。
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 专用原版适配软件，数量1版。
4.2 | 硬件 | 自动进样器，数量1台。
4.3 | 器械 | 呼出气体分析仪，数量1台。
4.4 | 配件耗材 | 甲烷氢气呼气试验专用耗材：咬嘴，符合以下要求： 1、金标准：符合金标准，Y型装置+双袋系统 2、单向阀门：漏气率达万分之一以下 3、内涂层及多层覆膜：最长可保存15天
*5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | ≥5年
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
| 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 ☑封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）用量测算表
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）用量测算表
设备名称 | 甲烷和氢气呼气检测仪
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 单台设备配套耗材预估3年用量 | 备注
1 | 咬嘴 | 咬嘴 | 600
说明：“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（供应商必须响应）。