## 医疗设备技术需求确认表
·
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 90
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于临床分离的细菌、真菌的鉴定和药敏试验
*2 | 资质认证 | NMPA（CFDA）认证，FDA或CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 检测原理 | 采用动态比色法、比浊法判读生化反应；采用比浊法为检测手段测定抗生素最低抑菌浓度（MIC）
*3.2 | 上机要求 | 鉴定和药敏测试卡采用全封闭式附独立条形码，无需额外添加专用指示剂及其他耗材等即可上机
*3.3 | 检测通量 | 仪器具有≥60个检测位
·3.4 | 鉴定能力 | 细菌鉴定总数≥600种，可鉴定种类需包含：革兰阴性杆菌、革兰阳性菌（葡萄球、肠球、链球、李斯特等）、厌氧菌、棒状杆菌、真菌、苛养菌（嗜血杆菌、奈瑟菌属等）、芽孢杆菌等
*3.5 | 高致病菌检出能力 | 具备高传染性高致病菌如鼠疫耶尔森菌、炭疽芽孢杆菌、霍乱弧菌、布鲁氏菌的鉴定能力
3.6 | 药敏范围 | 系统至少可对革兰氏阴性杆菌（肠杆菌、非肠杆菌）、葡萄球菌、肠球菌、无乳链球菌、肺炎链球菌、真菌等进行药敏试验
3.7 | 药敏检测能力 | 每种药敏卡中至少90%的抗菌药物可检测不低于5个连续的MIC。对于革兰阳性菌药敏测试卡中至少包含头孢洛林、替考拉宁、达托霉素、利奈唑胺、万古霉素；阴性菌药敏测试卡至少含有舒普深、粘菌素、替加环素等临床常用抗生素
3.8 | 耐药表型检测 | 具备基于MIC分布图谱来检测多种耐药表型：如碳青霉烯类的KPC、OXA、MBL以及MRS、ESBL、VREa、HLSR、HLGR、 PRP等的高级专家系统，且高级专家系统中必须包含美国CLSI及EUCAST等国际药敏解释标准，解释标准需每年及时进行免费更新
·3.9 | 耐药监测 | 可以实现与耐药检测网CARSS中间件连接，实现对ESBL，CRE，MRSA，VRE等13种重点耐药表型指标监测，对高于全国/本省平均耐药率的结果实现自动预警
*3.10 | 电子比浊仪 | 提供可与鉴定药敏系统连接的比浊仪，自动将配制的菌悬液浊度传输到仪器中储存，药敏结果直接溯源到菌液浊度
*3.11 | 自动化功能 | 设备可实现自动稀释药敏菌悬液，自动填充卡片，自动上机，自动孵育，自动判读，自动卸载测试卡
3.12 | 专家系统 | 具有≥50000张MIC分布图谱，并可以分析≥3000种耐药表型
3.13 | LIS系统连接 | 可以实现和LIS系统连接，实现鉴定药敏快速报告
·3.14 | 真菌药敏能力 | 对于真菌药敏测试至少包含卡泊芬净、氟康唑、氟胞嘧啶、米卡芬净和伏立康唑等临床常用抗生素
3.15 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求 | 全自动鉴定药敏分析系统一套（设备主机、显示器、条码扫描器、UPS ≥1500VA、滤波器、电子比浊仪等其它附件）、专用软件一套
*5 | 配套耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
配套医用 耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求可是根据功能需求和使用情况自行确定后标注）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材表（非试剂类）
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）需求表
设备名称 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 |  | 设备项目编号： | 数量：1台/套
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
一、必须开展的检测治疗所使用的耗材
1 | 一次性悬浮液管 |  | 5000
2 | 一次性吸管 |  | 5000
说明： 1、“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。

## 耗材表（试剂类）
医疗设备配套试剂需求表
设备名称 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 |  | 设备项目编号： | 数量：1台/套
序号 | 检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 （人份/台） | 备注
一、医疗设备开展的检测治疗项目
1 | 细菌鉴定（革兰阴性菌） |  | 1500
2 | 细菌鉴定（革兰阳性菌） |  | 1500
3 | 细菌药敏实验（革兰阴性菌） |  | 1500
4 | 细菌药敏实验（革兰阳性菌） |  | 1500
5 | 真菌药敏实验 |  | 500
6 | 无菌盐水 |  | 5000
说明： 使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的3年使用量。