## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 放射性表面污染检测仪 |  | 总数量（台/套） | 5 | 预算总金额（万元） | 30
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 集α、β测量于一体，用于测量地面、墙面、桌面、衣物等表面放射性污染水平。
2 | 技术和性能参数
2.1 | 双探测器设计 | 具备
2.2 | 可外接专用γ探测器 | 支持
2.3 | 内置常用核素库 | 具备
2.4 | 可根据需求自行添加核素 | 支持
2.5 | 报警阈值 | 可在测量范围内连续设置报警阈值
2.6 | 超阈报警功能 | 三种报警方式：声音、振动、指示灯
*2.7 | 提示音 | 测量时有提示音
2.8 | 存储数据功能 | 探测数据可手动或自动存储
·2.9 | PC端通讯 | 具有配套的PC配置软件，具有相应软件著作证书
·2.10 | 嵌入式软件 | 有自主知识产权，提供软件著作证书
2.11 | 参数设置 | 核素校准效率、平滑时间、报警阈值、校准因子均可以在设备端进行设置
2.12 | 探测器类型 | 塑料闪烁体+光电倍增管，GM管可选
2.13 | 探测器有效面积 | ≥170cm2
2.14 | 测量范围 | ≥（0～100000）cps
2.15 | 探测效率 | α效率≥35%（241Am），β效率≥40%（90Sr）
·2.16 | 显示屏尺寸 | ≥3英寸
2.17 | 相对固有误差 | ≤±10%
·2.18 | 供电电源 | 兼容充电电池和干电池
·2.19 | 续航时间 | ≥75小时
2.2 | 工作温度 | ≥（-20~50）℃
·2.21 | 电磁兼容试验 | 产品经过电磁兼容试验
*3 | 配置需求 | 主机1台
*4 | 售后条款
4.1 | 原厂保修年限 | ≥1年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
4.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
4.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
4.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
4.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
4.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
4.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
4.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
4.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
4.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。