## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 伤口污染检测仪 |  | 总数量（台/套） | 4 | 预算总金额（万元） | 36
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于人体伤口表面低水平α、β辐射污染检测。
2 | 技术和性能参数
·2.1 | 一体式设计，探头测量角度可调 | 具备
2.2 | 外壳主体材质 | 金属
2.3 | α、（β/γ）探头探测面积 | ≤2cm2
2.4 | 探测器 | ZnS(Ag)涂层、塑料闪烁体的双闪探测器
2.5 | 表面发射率响应 | α≥0.6（相对于241Am）；（β/γ）≥0.6（相对于36Cl）
2.6 | α探测下限 | ≤0.02Bq/cm2（对于241Am核素）
2.7 | β探测下限 | ≤0.3Bq/cm2（对于204TL或36Cl核素）
2.8 | 响应时间 | ≤5s
2.9 | 电源 | 锂离子充电电池
2.1 | 待机时间 | 本底测量状态下可持续使用时间≥10h
2.11 | 工作温度 | ≥（-30℃〜+50℃）
2.12 | 工作湿度 | ≥95%R.H（35℃）
2.13 | 储存温度 | ≥（-40℃〜+70℃）
2.14 | 重量 | ≤350g
2.15 | 一键切换功能 | 一键切换α测量界面和β测量界面
2.16 | 显示信息 | 测量界面可同时显示当前设备实时测量到的活度信息和计数率CPS信息
2.17 | 活度报警阈值 | 可分别设置α射线和β射线的活度报警阈值
2.18 | 连接PC端 | 可连接PC，实现历史数据读取查看
*3 | 配置需求 | 主机1台
*4 | 售后条款
4.1 | 原厂保修年限 | ≥1年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
4.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
4.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
4.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
4.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
4.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
4.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
4.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
4.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
4.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。