## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 移动式甲状腺肺计数器 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 80
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于测量人体甲状腺放射性核素含量和内照射剂量评估，可实现对人员甲状腺核素类型及活度的测量，用于评估⼈员内照射的水平
2 | 技术和性能参数
2.1 | 甲状腺探测器 | φ50mm×50mm碘化钠闪烁体探测器
2.2 | 肺部探测器 | 碘化钠闪烁体探测器，总体积4L
2.3 | 测量射线类型 | γ射线
2.4 | 探测能量范围 | ≥（50keV～3MeV）
2.5 | 探测速度 | ≥15人/h
2.6 | 能量分辨率 | 甲状腺探测器：≤7.5%；肺部探测器：≤9%（662keV，对于137Cs）
2.7 | 放射性活度范围 | I-131：80～105Bq；I-133：100～105Bq
2.8 | 探测下限 | I-131：125Bq（60s），80Bq（180s）；I-133：180Bq（60s），100Bq（180s）
2.9 | 谱仪道数 | 1024道
2.1 | 积分非线性 | ≤±1%
·2.11 | 稳谱功能 | 数字化自动稳谱，包含稳谱时间设置以及稳谱参数的设置功能
·2.12 | 数据测量记录查看功能 | 具备
2.13 | 针对I-131以及I-133核素进行针对性测量 | 具备
*3 | 配置需求 | 甲状腺探测器，1套 肺部探测器，1套 能谱分析软件和剂量评估软件，1套 配套计算机，1套 其他必要附件，1套
*4 | 售后条款
4.1 | 原厂保修年限 | ≥1年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
4.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
4.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
4.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
4.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
4.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
4.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
4.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
4.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
4.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。