## 高清
配件技术参数需求表
配件名称 | 治疗电子胃镜 |  | 1条
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  | 备注
1 | 适用范围 （描述配件适用设备） | 用于对食道、胃的精确诊断、微细观察和治疗，适配于现有设备富士VP-7000、BL-7000系列主机
2 | 配件清单 （描述配件名称和数量） | 治疗电子胃镜 1条
3 | 技术要求 （描述配件技术特点）
3.1 | 观察方向 | 0°（直视）
3.2 | 视野角度 | ≥140°
*3.3 | 观察景深 | （2-100）mm
3.4 | 先端部外径 | ≤10.5mm
3.5 | 弯曲部直径 | ≤10.8mm
3.6 | 有效全长 | ≥1100mm
3.7 | 弯曲角度 | 上：≥210°下：≥90°左：≥100° 右：≥30°
*3.8 | 钳道直径 | ≥3.8mm
*3.9 | 摄像元件 | 百万像素CMOS图像传感器
*3.10 | 检查功能 | 提供白光、联动成像、蓝光和蓝光增亮多种特殊光检查功能
*3.11 | 具备电子分光功能 | 提供≥10波段电子分光技术观察模式
4 | 资质条件（可根据项目情况修改）
4.1 | 投标企业资格 | 具有医疗设备维修企业资格或相应的医疗设备销售资质，并在过去五年内无重大维修事故及法律纠纷发生。
4.2 | 技术实力 | 在北京市内设有长期稳定的服务机构≥2年，配备全职专业维修工程师≥2名。
4.3 | 服务经验 | 具备配件供应和维修经验
4.4 | 供应能力 | 在国内设有专业、充足的设备零备件仓库。
4.5 | 响应时间 | 现场响应时间：按照院方合理需要，2小时电话响应，工程师8小时内抵达维修现场。
4.6 | 质量保证 | 保修期≥叁年
5 | 其他要求 （描述安装、培训、保修等要求） | 免费提供安装，厂家提供培训，厂家负责维修。
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“·”号的技术指标为重要指标。