## 医疗设备需求确认表
科研设备技术需求确认表
设备名称 | 手术练习器 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 50
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 可用于动物腹腔镜手术训练以及模拟考核，能够模拟腹腔镜手术的主要过程
2 | 技术和性能参数名称
*2.1 | 主机功能 | 至少具备大动物腹腔镜手术、常见腹腔疾病腹腔镜手术的“实战”模拟、腹腔镜手术切开、剥离、结扎、缝合等手术操作等训练功能
2.2 | 气腹机
·2.2.1 | 腹腔加压范围 | 5 mmHg-25 mmHg
·2.2.2 | 流量范围 | （0-25）L/min
·2.2.3 | 安全阀设置 | 机内备有压力减压阀和压力过高活瓣，能自动排气，避免超过预设压力
2.2.4 | 气体总量 | 腹腔压力、流速、气体总量，均可从液晶显示屏上显示
2.2 | 冷光源
2.2.1 | 光照强度 | 180WLX
2.2.2 | 输出室温 | 6400K
2.2.3 | 光源灯向平面温度 | ≤120℃
2.2.4 | 机壳外表最高处温度 | ≤60℃
2.2.5 | 工作时噪声 | ≤55分贝
2.3 | 腹腔镜摄像系统主机
2.3.1 | 视向角 | 包含但不限于0°和30°
·2.3.2 | 视场角 | ≥120°
·2.3.3 | 分辨率 | ≥8.25Lp/mm
2.2.4 | 景深 | （5-100）mm
2.2.5 | 镜体直径 | ≥Φ10mm
2.2.6 | 工作长度 | ≥330mm
2.4 | 摄像机硬镜头
2.4.1 | 摄像头 | 1/3〞宽动态高清CCD
2.4.2 | PAL制式 | 具备
2.4.2 | 水平解像度 | 700线、DVI输出
·2.4.4 | 输出分辩率 | 1920Χ1080P@60Hz
2.4.5 | 最低照度 | 0.05 Lux @F1.0
2.4.6 | 信噪比 | ≥60dB
2.4.7 | 快门范围 | 1/60S-1/10S
2.4.8 | 信号增益 | 自动
2.4.9 | 白平衡范围 | 1800-10500K，可自动/手动锁定
2.4.10 | 防水等级 | IPΧ8（CE标准防水最高级）
2.4.11 | 线缆长度 | ≥3M
2.4.12 | 信号输出 | VBSΧ2/Y/CΧ1/DVIΧ1、RGBΧ1
2.4.12 | 图像细节 | 可调
2.4.14 | 测光区域 | 三档，可调
2.4.15 | SD卡存储 | 具备
2.4.16 | 图像显示模式 | 包括画中画、四画面、电子放大、镜像、翻转
2.4.17 | 摩尔条纹淡化处理 | 具备
2.4.18 | 出血修正 | 专用软件
2.4.19 | 安全等级 | I类BF型
2.5 | 液晶监视器
2.5.1 | 液晶显示 | ≥20寸
2.5.2 | 液晶显示屏 | TFT LCD
2.5.3 | 亮度 | ≥4000cd/m²
2.5.4 | 可视角度 | 水平视角170°垂直视角170°
2.5.5 | 分辨率 | 1280x1024
2.5.6 | 视频格式 | NTSC-M/PAL-B,G,H/PAL-I/PAL-D
2.5.7 | 输入端子 | AV视频输入端子,音频（左右声道输入端子）
2.5.8 | DSD语言 | 中文和英文
2.5.9 | 功率 | ＜50W
2.5.10 | 附件 | 遥控器，电池
2.6 | 器械
2.6.1 | 硬度 | HRC40~48之间
2.6.2 | 表面光洁度 | ≤0.2ｕm
2.6.3 | 钳子张开角度 | ≥60°
2.6.4 | 钳子夹持力 | ≥15N
2.6.5 | 消毒方式 | 支持高温高压消毒、常规浸泡薰蒸消毒、低温等离子消毒
2.7 | 视频保存系统
·2.7.1 | 电路保护功能 | 具备
2.7.2 | 黑匣子技术 | 具备，可对整个设备进行过程监控。
2.7.3 | 硬盘接口 | 支持2个以上SATA硬盘接口
*3 | 配置需求
3.1 | 软件 | Windows操作系统
3.2 | 硬件 | 腹腔镜手术摄像系统 1套 手术硬镜镜头 1台 气腹机 1台 冷光源及导光束 1套 医用监视器 1台 带有可升降的不锈钢动物手术床 1套 设备台车 1台 手术训练视频保存系统 1套(3T）
3.4 | 器械 | 手术训练器械 1套（持针器2把、弯分离钳2把、弯剪刀2把、直分离钳2把、无损伤抓钳2把、异物钳2把），手术器械鞘 1套
4 | 售后条款
*4.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。提供生产商出具的认可证明材料。
*4.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供。
4.3 | 零配件保证供应时长 | 10年
4.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*4.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·4.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·4.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·4.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·4.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
4.1 | 交货期 | 合同签订后1个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。