## Sheet1
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 手术无影灯 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 35
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 供医疗机构手术照明用
*2 | 资质认证 | 具备NMPA（CFDA）和CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 光学性能 | 采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光
3.2 | 外观设计 | 弹簧臂设计，灯臂关节数≥6个
*3.3 | 层流净化 | 灯头为多边形超薄设计，母灯及子灯均符合现代层流手术室感控DIN-1946认证要求
3.4 | 灯盘设计 | 灯盘一体成型操作扶手，便于清洁，不会留残留污染，影响洁净消毒效果
·3.5 | 防水防水等级 | 手术灯灯头符合IP54防水防尘等级。
3.6 | 消毒手柄 | 洁净区人员可通过中置消毒手柄移动手术灯位置，中置手柄可耐受134℃、205.8kPa的高温高压蒸汽灭菌。
*3.7 | 最大照度 | 中心照度≥160,000Lx
3.8 | 深腔照度 | 光柱深度≥1200mm。
·3.9 | 光斑直径 | 光斑直径可以调节，灯满足最小光斑直径≤140mm，最大光斑直径≥320mm。
3.1 | 光斑均匀度 | d50/d10最小光斑直径下≥60%，最大光斑直径d50/d10值≥70%。
3.11 | 深腔照明 | 深腔照明率100%。
·3.12 | 无影率 | 灯在阴影管理模式开启状态，6级照度模式下深腔照明率为100%，单遮板无影率为100%，双遮板无影率为100%
3.13 | 显色指数 | 显色指数Ra≥ 97，显色指数R9≥97
·3.14 | 色温可调 | 具备色温可调功能，可调范围3500K-5100K
·3.15 | 分术式调节记忆 | 采用触摸屏式控制操作方式。除了提供光斑、照度等操作外，另可提供≥6组的分术式调节记忆功能，方便医护人员在不同手术模式下快速切换。
*3.16 | 中置摄像 | 配备中置高清摄像1080P，提供与中央视频控制站的视频接口
·3.17 | 光源寿命 | 灯头在最大亮度时，光源使用寿命≥60000h。
3.18 | 液晶面板 | 配备手术灯智能液晶控制面板
3.19 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
3.2 | 安装要求 | 双头子母灯，采用吊顶式安装，手术灯厂家需提供安装基础架，基础架安装于楼板上，承重不低于100kg，楼板厚度不低于12cm
4 | 配置需求 | 旋转体1套、平衡体1套、LED大灯头、LED小灯头、手柄4个、接线盒1套、UPS电源1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。