## 医疗设备技术需求确认表
·
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 脑氧饱和度监测仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49.5
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于实时无损地监测患者脑组织及肌肉组织血氧水平，及时发现组织灌注水平的变化，提示临床干预，以预防和改善脑或其他器官组织的缺血缺氧状态
2 | 资质认证
*2.1 | CFDA认证 | 具备
·2.2 | FDA认证 | 具备
·2.3 | CE认证 | 具备
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 主机一体化显示器 | 具备
3.2 | 显示器尺寸 | ≥10英寸
3.3 | 仪器通道数 | ≥2
3.4 | 通道标记 | 不同颜色和数字标记不同通道编号
3.5 | 监测范围rSO2 | （15-95）%
*3.6 | 单次刷新频率 | ≤5秒
3.7 | 最小数据采集间隔 | 5秒
·3.8 | 基准线标定功能 | 可显示rSO2的相对变化百分比
·3.9 | AUC功能 | 具备
3.1 | AUC自动和手动设置 | 可通过患者基准线自动设置AUC评估起始阈值，也可手动设置AUC评估起始阈值
3.11 | rSO2的相对变化 | 以百分比的形式显示实时局部氧饱和度值与基线值的相对变化，监控实时持续更新
3.12 | 场景模式 | ≥4种
·3.13 | 趋势线平均 | 显示过去一个小时局部氧饱和度值的滚动平均值，可及时注意到长时间内的重大渐进变化
*3.14 | 信号质量指示功能 | 具备
3.15 | 存储 | 可直接通过外部USB存储，系统记录存储≥20小时病例数据
3.16 | 数据输出 | 具备RS-232通讯端口
·3.17 | 事件标记 | 任意时间都可进行标记，具备≥100种事件标记，事件按照应用场景分为≥4个场景类别
3.18 | 报警上下限设置 | 上限设置范围：20%-95%，下限设置范围，15%-90%，可根据患者基准线自动设置每个通道的报警界限，也可手动设置报警界限
3.19 | 报警音量 | ≥3种报警音量可调节
3.2 | 报警状态信息 | 具备报警状态信息文字与颜色的提示
3.21 | 配套软件 | 具备配套数据分析软件，可生成单项报告
3.22 | 内置锂电池 | 意外断电保护功能，可在意外断电时继续工作≥20分钟
·3.23 | 相对于颈静脉球氧饱和度 | 平均值相关系数偏差≤2.5%，标准差≤2.2%，相关系数≥0.94
*4 | 配置需求 | 机器主机1个，放大器2个，重复使用电缆≥2根，专用数据分析软件等其他附件
*5 | 配套耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
*配套医用 耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求可是根据功能需求和使用情况自行确定后标注）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。