## Sheet1
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 核酸质谱分析系统 | 总数量（台） | 1 | 预算总金额（万元） | 250
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 1.基于基质辅助激光解析电离(MALDI-TOF MS)技术 |  |  | 不可量化
2.通过检测碱基的质量差别对核酸进行直接分析分型，适用于所有生命体来源的（血液，体液，组织）核苷酸相关临床检测（医疗器械注册证范围）；注册证组成包含质谱芯片；配备基因分型分析软件，需完成不少于单核苷酸多态性 (SNP)、体细胞突变、碱基插入/缺失、拷贝数变异、基因融合等多种应用；需能够检测三等位基因或四等位基因SNP；需能够提供定制服务，包括全套设计、优化、引物合成及后续技术支持。
*2 | 资质认证 | 整机具备NMPA（CFDA）认证 |  |  | 不可量化
3 | 技术和性能参数
3.1 | 质谱检测模块
·3.1.1 | 质谱检测能力 | 单次样本处理能力≥ 380样本；单次样本处理时间≤90 分钟； |  |  | 可量化（具备384孔板检测功能，否则为无效投标）
检测通量≥ 3000个样本/天。具备血液和口腔拭子等来源样本检测兼容性。
3.1.2 | 质谱检测准确性 | 质谱检测准确性≤2.5Da |  |  | 不可量化
3.1.3 | 激光器 | 氮分子激光器，重复频率≥30 Hz，波长≥330nm |  |  | 不可量化
3.1.4 | 飞行距离 | ≤ 1000 毫米 |  |  | 不可量化
3.1.5 | 采集速度 | ≤10s/孔 |  |  | 不可量化
3.1.6 | 处理能力 | 每次至少处理 2 张芯片 |  |  | 不可量化
3.2 | 芯片点样模块 |  |  |  | 不可量化
3.2.1 | 模块容积 | 微阵列芯片≥ 380孔，孔微板≥ 380孔。 |  |  | 不可量化（微阵列芯片、孔微板支持384孔，否则为无效投标）
3.2.2 | 微量分液 | 能够同时放置微阵列芯片和孔微板。 |  |  | 不可量化
·3.2.3 | 点样功能 | ≥20针点。 |  |  | 不可量化（具备24针点，否则为无效投标）
3.2.4 | 分液体积 | 不低于纳升级。 |  |  | 不可量化
·3.2.5 | 机械手 | 内置计算机控制机械手，将纳升级液体从 PCR 样品板转移到相应的微阵列芯片上；快速将样品转移到微阵列芯片上。 |  |  | 不可量化
·3.3 | 检测报告 | 提供试剂盒检测报告≥20种。 |  |  | 可量化
3.4 | 报告系统 | 根据采购人要求开发药物基因组数据处理软件；支持LIS系统对接；支持出具医院logo、签字、盖章的报告。 |  |  | 不可量化
·3.5 | 设备专利 | 提供设备授权专利≥2个，并提供相应的资料证明。 |  |  | 可量化
·3.6 | 试剂专利 | 配套使用的试剂发明专利≥2个，且具备注册证或受理证，并提供相应证明。 |  |  | 可量化
·3.7 | 软件 | 1.需具有设备配套的实验数据报告软件，并获药品监督管理局核发的注册证或受理通知书； |  |  | 不可量化
2.需能够适用于临床药物基因组学检测，并提供针对药物基因组学个性化自动化报告系统软件，包括：支持针对不同基因位点组合制定个性化报告模板；依据检测需要切换基因位点组合以及检测报告；报告内容包括但不限于基因分型，风险描述和证据等级，以及综合用药建议。
3.支持与其他系统（如电子病历系统，实验室信息系统，临床决策系统等）检测结果传输和批量导出。
4.支持软件系统终生免费升级。
·3.8 | 数据分析系统 | 处理器：2.2G及以上；内存：2GB及以上；硬盘：320GB及以上；网卡不低于10/100Ethernet网络控制器；USB:≥4个主控端；操作系统：Microsoft Windows。 |  |  | 不可量化
·3.9 | 报告服务器 | CPU：Xeon-E5X2及以上；内存：32GB及以上；硬盘：1T 及以上；系统要求：centos7.9 以上。 |  |  | 不可量化
·4 | 配置需求 | 配套软件 1套 |  |  | 不可量化
质谱检测模块 1台
芯片点样模块 1台
数据分析系统 1台
报告服务器 1台
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供。
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报。
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内）
维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格。
*5.6 | 技术支持 | 承诺前期派驻医院≥1人，时间为12个月，协助科室建立完善检测流程，完成医院定制化报告模板开发，保证科室能够自主发报告及进行报告解读。保修期间，提供技术人员保障支持。提供加盖投标人公章的承诺函。承诺协助采购人免费开发药物基因组检测panel至少10个。提供加盖投标人公章的承诺函。
·5.7 | 服务网点 | 提供北京售后服务网点及售后人员数量。
*5.8 | 升级与软件维护 | 终身免费升级和软件维护，提供加盖投标人公章的承诺函。
·5.9 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）。
·5.10 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训。
5.11 | 交货期 | 合同签订后2周内交货。
6 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 R 开放耗材 □ 封闭耗材 |  |  | 此项为*号关键指标
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“·”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。