## 医疗设备技术需求确认表
.
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 连续血液净化设备 |  | 总数量 （台/套） | 1 | 预算总金额 （万元） | 35
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于危重症患者急性、慢性肾功能不全等疾病的替代治疗、设备具有成人和儿童治疗模式
*2 | 资质认证 | 具备NMPA（CFDA）认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 屏幕显示 | 中文操作界面
*3.2 | 治疗模式 | 具备治疗模式包括但不限于缓慢连续性超滤（SCUF）、连续性静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF）、连续性静脉静脉血液滤过（CVVH）、连续性静脉静脉血液透析（CVVHD）、血液灌流（HP）、血浆置换（TPE）
3.3 | 稀释模式 | 可进行单独前或后稀释，可随时改变比例
3.4 | 检测功能 | 具备超声气泡检测功能，可以自动去除治疗过程中置换液内的气泡,避免凝血
*3.5 | 泵数 | ≥5个，至少包括4个蠕动泵和1个肝素泵
·3.6 | 加热方式 | 设备一体式加温设计，通过置换液加温（非血液）
3.7 | 置换液加温 | （35-39）℃，调节步长≤0.5℃，报警范围可调
*3.8 | 耗材安装 | 管路滤器可拆分，可扩展更多治疗模式
*3.8.1 | 配套耗材 | 需具备与设备同一品牌（原厂）的血液过滤器或血液灌流器（需提供CFDA证明文件）
3.9 | 压力检测功能 | 检测动脉压力、静脉压力、滤器前压力、滤出液压力、跨膜压、滤器下降压
·3.10 | 再循环功能 | 具备再循环功能，保证在病人长时间脱机或转移后使用同一套管路恢复
3.11 | 血流速度 | ≥300ml/min
*3.12 | 置换液 | ≥(0-7000)ml/h
·3.13 | 透析液 | ≥(0-10000)ml/h
*3.14 | 秤 | ≥2个挂秤，挂置换液秤和废液秤
·3.15 | 称的总称重范围 | ≥20kg
·3.16 | 动脉压检测范围 | (-250mmHg至+350mmHg)
3.17 | 静脉压检测范围 | (-45mmHg至+300mmHg)
3.18 | 滤器前压力 | (-200mmHg至+400mmHg)
·3.19 | 滤过液压力 | (-400mmHg至+400mmHg)
3.20 | 肝素泵抗凝模式 | 具备，连续模式：（0.5～15）ml/h 可调， 精度≤±0.2ml/h
3.21 | 枸橼酸模式 | 应用CVVH、CVVHDF、SCUF、CVVHD、TPE模式时，可以实现枸橼酸模式或可外接动力系统
·3.22 | 肾剂量计算器 | 具备肾剂量计算器，无需人工计算肾剂量
3.23 | 可以调阅及下载病人治疗数据 | 具备可以调阅及下载病人治疗数据功能
3.24 | 报警及安全指标 | 具备设备监测指标异常、设备故障、必要提示，声光报警
3.25 | 漏电检测功能 | 具备
3.26 | 蓄电池功能 | 具备，≥2min
*4 | 配置需求 | 一体化主机1台，防尘罩1个
*5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材表（非试剂类）
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）需求表
设备名称 | 连续性血液净化设备 |  |  | 数量：1台/套
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
一、必须开展的检测治疗所使用的耗材
具体使用耗材种类和用量，示例如下：
1 | 血液过滤管路及附件 | 管路 | 150
说明： 1、“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。