## 医疗设备技术需求表
技术需求表（医疗设备）
项目名称 | 消毒机器人 |  | 单价 （万元） | 80 | 数量（项） | 1 | 预算总金额 （万元） | 80
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | 1 | 基本要求 | 适用于医疗机构中高危区域、生物安全实验室、重症监护病房、手术室、感染病房、普通病房等有卫生要求的场所自动消毒
| *2 | 配置要求 | 主机1台、远端操控设备1台、配套软件1套等
| 3 | 配套耗材（试剂）要求 | √ 无配套一次性耗材（试剂） □ 有配套一次性耗材（试剂）（□开放 □封闭）
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | *1 | 产品资格 | 具备《消毒产品卫生安全评价报告备案登记表》、产品质量检测机构需取得CMA认证、生产企业具有消毒产品生产许可证
技术性要求 | 1 | 性能指标 | *1.1 消毒方式 ≥2种消毒方式，至少包含超干雾化过氧化氢消毒和紫外线消毒方式 1.2 外观尺寸 底盘≤600mm，待机尺寸高度≤1360mm 1.3 紫外线消毒状态（最大高度） ≥1600mm 1.4 消毒液加注方式 手动或电动方式 1.5 结构要求 紧凑而可扩展的外观设计，工作状态时可自主升降，360°立体灯管设计，待机状态时降下紫外模块以节省空间 1.6 紫外灯要求 弧形设计紫外线灯管保护板，待机状态时保护板闭合，防止紫外线灯管损坏；工作状态时，保护板自动旋转开启，同时具有聚光效果 ·1.7 智能避障 ≥3种传感器（激光雷达、超声雷达、深度摄像头）实现自主避障 ·1.8 深度摄像头传感器数量 ≥3个 1.9 运动功能 运动速度0-1.2m/s，速度可调；定位精度≤2cm；爬坡能力：≥5° 1.10 机器人单消毒模式下，持续工作时长 ≥6h *1.11 机器人运行过程全自主导航 具备,无需在行进路径上加装路线标识及定位标记 ·1.12 机器人可支持电梯对接 具备，无需在地面、天花板或墙面加装辅助定位标识（磁条、二维码），实现机器人自主上下电梯，需提供证明材料 1.13 消毒作业时，警告提示数量 ≥2种 ·1.14 对于枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭对数值 ＞3个对数，需提供具有国家认证资质的检验机构出具的检测报告 ·1.15 对硬质物体表面的大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的杀灭对数值 ＞3个对数，需提供具有国家认证资质的检验机构出具的检测报告 1.16 紫外线强度 1米处紫外线照射强度≥1000uW/cm2 ·1.17 紫外线灯管数量 ≥6根，360°环绕
1.18 紫外线消毒模式具有行人自动检测功能 具备，如有人误闯入消毒空间，紫外线灯自动关闭，防止紫外辐射伤害 ·1.19 雾化组数量 ≥6组，360°环绕·1.20 喷洒速率 ≥1400g／h，储液容量≥5L ·1.21 支持消毒液类型数量 ≥2种 ·1.22 超干雾化颗粒的最小直径 ≤5μm ·1.23 机器人可在有金属设备的环境中使用 具备，需提供证明材料 ·1.24 机器人可在CT检查室内正常使用 具备，需提供机器与CT设备兼容性测试报告 ·1.25 过氧化氢浓度检测及温度及湿度检测功能 具备，需提供软件截图 1.26 医护端软件功能 包括：任务的创建、查看、取消、暂停；机器人消毒任务预约设置：预约消毒时间、消毒模式、消毒地点等 1.27 机器人维护模式 具备 1.28 软件系统支持多平台 具备，包括但不仅限于Windows，Mac，Android等 ·1.29 支持与数字软件系统对接 具备，需提供软件系统模型视频及相关软件 1.30 远程操作功能 具备 1.31 故障自检报警功能 1.32 使用数据统计功能 具备 1.33 状态实时监控功能 实时电量、速度、正在运行的消毒任务等；具有设备异常状态监控功能 ·1.34 消毒液的扩散系数 ≥6.8㎡/s，且符合测试标准JC/T 1086-2008，需提供国家认证资质检验机构出具的测试报告
| *2 | 售后服务 | 2.1 保修年限 ≥3年，保修期内开机率不低于95% 2.2 预防性维修/定期维护保养 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务 2.3 维修响应时间 维修到达现场时间≤1个工作日（京内） 维修到达现场时间≤2个工作日（京外） 2.4 配件报价 厂家自报 2.5 升级与软件维护 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 2.6 维修工时费计算方法及价格 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择 2.7 专用工具、资料及其它 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等） 2.8 培训 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式） 2.9 交货期 签订合同之日起一个月内
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 4.如有配套耗材（试剂），需求单位同时需提报医疗设备配套耗材（试剂）用量测算表