## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 核辐射防护服 |  | 总数量（台/套） | 8 | 预算 （万元） | 40
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 防护服可有效防护X、γ、β射线和中子射线等辐射和放射性气溶胶
2 | 技术和性能参数
·2.1 | 材料 | 防护服制备材料需采用无铅辐射防护材料
·2.2 | 防护性能
2.2.1 | X射线 | X射线小于60keV屏蔽率≥80%；130keV屏蔽率≥60%；
2.2.2 | γ射线 | γ射线241Am屏蔽率≥75%；
2.2.3 | β射线 | β射线（锶-90、钇-90）屏蔽率≥80%；热中子屏蔽率≥ 80%
·2.3 | 渗透时间
2.3.1 | 98%硫酸 | ≥200min
2.3.2 | 40%氢氧化钠 | ≥200min
2.3.3 | 60%硝酸 | ≥200min
2.3.4 | 芥子气“液-气” | ≥80min
2.3.5 | 耐三合二溶液 | 需无变色，无裂纹
2.4 | 气密型拉链平拉强力 | ≥1300N，符合IPX7规定的水、气密封性能；
2.5 | 断裂强度 | 经向≥800N，纬向≥300N，接缝强力≥120N，抗刺穿性≥120N
2.6 | 过滤效率 | ≥95%
2.7 | 抗合成血液穿透性 | ≥3级
2.8 | 视窗需具备辐射屏蔽性能 | 0.17～0.25mmPb（铯-137、钴-60）
2.9 | 核生化防护手套和核防护靴屏蔽性能 | 0.14～0.25mmPb
2.1 | 耐高低温性能 | 高温≥70℃；低温≤-40℃
2.11 | 防护服内置辐射剂量报警系统 | 具备
*3 | 配置需求（单台套） | 1. 防护服1套； 2. 呼吸保护装置1套； 3. 内置式辐射剂量报警器1套； 4. 核辐射防护手套；生化防护手套（各1套）； 5. 核防护靴1套； 6. 防潮拖箱1套。
*4 | 售后条款
*4.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*4.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
*4.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
*4.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*4.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
*4.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
*4.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
*4.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
*4.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
*4.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。