## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 体适能（动态体能评估系统） |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 40
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 在同一台设备上进行握力、闭眼单脚站立、肺活量测试、坐位体前屈四个动作的体适能测试，与此同时可以进行≥8项体适能综合评估。
2 | 技术和性能参数
*2.1 | 测试功能 | 至少具备综合体能8项测试、体适能4项测试、动态体态评估功能，导出数据包括运动数据统计、运动成绩评级、肌肉力量分析、运动能力评估、运动损伤风险评估、能量消耗分析、动态体态评估、运动建议指导等
2.2 | 测试原理 | 通过对8个或以上特定动作的身体姿态和运动学数据采集进行动态体能测试，采集各个部位的空间姿态、加速度、关节角度、角速度、伸展幅度、冲击力等参数
·2.3 | 显示屏 | 具备高清触摸交互显示屏，尺寸≥49英寸，分辨率≥1920*1080px，用于人机交互、实时显示功能；
·2.4 | 测量范围 | 可调节智能绑带，测量身高≥（1.1-2.2）米，测量体重≥（20-120）kg
2.5 | 数据采集传感器 | 采用无线传感器进行动作数据采集，智能穿戴设备的无线传感器数量≥10个，每个传感器应集成加速度计、磁力计、陀螺仪等，并能通过多传感器融合算法，得到人体空间姿态，并进行远程无线数据传输，与上位机配合分析人的重心运动轨迹及人体的运动姿态；
·2.5.1 | 传感器数量 | ≥10个
2.5.2 | 传感器待机时间 | ≥48小时
2.5.3 | 传感器续航时间 | ≥3小时
2.5.4 | 传感器充电时间 | ≤90分钟
·2.6 | 硬件内部刷新频率 | ≥1000Hz
2.7 | 动捕实时传输刷新频率 | ≥55Hz
·2.8 | 角度分辨率 | ≤0.01°
2.9 | 传感器延时 | ≤20ms
2.10 | 加速度量程 | ≥±8g
2.11 | 角速度量程 | ≥±2000 dps
·2.12 | 无线数据信号传输方式 | 5.8 GHz 802.11g/n Wifi 无线传输频段支持: 2.4/5.8 GHz
·2.13 | 直线无线传输距离 | ≥50m
·2.14 | 数据采集频率 | ≥50 fps
2.15 | 测试项目及检测报告
2.15.1 | 综合体能测试项目 | 至少包含反应时测试、原地跳跃、仰卧起坐、俯卧撑、高抬腿、闭眼单腿站立、立位体前屈、原地快跑等；
2.15.2 | 综合体能测试报告 | 至少包含运动数据统计、运动成绩评级、肌肉力量分析、运动能力分析、速度分析、耐力分析、稳定性分析、反应分析、运动损伤风险分析、体适能分析、训练建议等
2.15.3 | 动态体态评估报告 | 至少包含肩部、盆骨、脊柱、膝盖、脚部的姿态分析、骨骼形态评分、肌肉平衡评分等
2.15.4 | 体适能检测报告 | 至少包含握力测试力变化曲线、坐位体前屈测试距离、肺活量的毫升数、闭眼单脚站立时间；
·2.15.5 | 输出报告的功能模式 | 至少包含显示屏输出，打印输出，微信扫码输出等
2.16 | 打印功能 | 应支持3种及以上不同型号打印机数据输出
2.17 | 报警及安全指标 | 设备应具备指标异常提示和安全报警声、光指示
2.18 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*3 | 配置需求 | 动态体能评估系统8项测试系统、体适能检测4项测试系统、 动态体能评估系统主机1台、体适能专用传感器2套、动态体适能专用传感器2套、打印机1台
4 | 售后条款
*4.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*4.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
4.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
4.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*4.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·4.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·4.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·4.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·4.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
4.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □无配套耗材 þ开放耗材 □ 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注 ）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。