## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 超声小探头 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 48
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 同消化道内窥镜联合使用，对消化道、胰胆管（配合胰胆超声探头）进行超声诊断检查。兼容科室现有富士和奥林巴斯消化道内窥镜设备，型号iMP-8801
*2 | 资质认证 | CFDA
3 | 技术和性能参数
3.1 | 胰胆超声探头
3.1.1 | 工作频率 | 20MHz,频率偏差≤±15%
3.1.2 | 探测深度 | ≥10mm
*3.1.3 | 轴向分辨力 | ≤0.2mm
3.1.4 | 图像几何畸变 | ≤±10%
3.1.5 | 扫描角度 | 环形360°
*3.1.6 | 兼容导丝 | 标称直径≤0.035inch（0.89mm）的斑马导丝
3.1.7 | 长度 | ≥2100mm
*3.1.8 | 探头直径 | ≤2.5mm
3.1.9 | 适用内镜钳道 | ≥3.2mm
3.1.10 | 防水级别 | IPX7
3.2 | 主机
3.2.1 | 成像模式 | B模式，360°超声图像
3.2.2 | 图像保存 | 支持 3 种格式图像分别为BMP、JPG、PNG；
3.2.3 | 图像冻结 | 最大支持冻结 300 帧连续图像；
3.2.4 | 图像回放 | 在图像冻结状态下，图像最大回放帧数≥300帧，支持自动回放及手动单帧回放，自动回放速度在 5 帧每秒至 20 帧每秒范围内可设置；
3.2.5 | 图像旋转 | 支持冻结图像可进行 360°任意角度旋转；
3.2.6 | 图像镜像 | 支持图像基于垂直方向的镜像操作；
·3.2.7 | 长度测量 | 在图像冻结状态下，支持图像上任意两点之间的长度测量，单幅图像最大支持 8 组长度测量；
3.2.8 | 面积和周长测量 | 在图像冻结状态下，支持图像上任意成像区域的周长和面积测量，单幅图像最大支持 8 组；
·3.2.9 | 图像标注 | 在图像冻结状态下，支持在图像上进行箭头和文字、数字、符号标注操作，单幅图像≥8 组；
*3.2.10 | 画中画 | 支持内镜图像输入，可在同一显示器下同时显示内镜图像及超声动态图像，内镜图像和超声图像显示位置可进行切换；
*3.2.11 | 局部放大 | 支持图像任意位置进行任意倍数框选放大显示，在放大状态下支持图像缩回正常比例显示；
3.2.12 | 增益可调 | 系统图像增益提供16档可调，档位为1档至16档，档位增减量1档；
3.2.13 | 显示范围可调 | 系统图像显示范围提供10档可调，档位为3cm至12cm，档位增减量1cm；
3.2.14 | 对比度可调 | 系统图像对比度提供5档可调，档位为1档至5档，档位增减量1档；
*3.2.15 | 患者检查信息库管理 | 具备患者检查信息库管理功能。可对患者检查信息进行检索、查看、编辑、保存、预览、报告打印；
3.2.16 | 患者检查信息传输 | 支持USB 3.0 协议、通过USB接口可将患者检查信息（图像、检查报告）导出到外接USB存储器；支持TCP/IP 协议、 DICOM 标准协议，通过网络可传输患者检查信息。
*3.2.17 | 原始数据存储 | 可记录和回放采集到的超声原始数据，可在病例回访时进行范围调节、对比度调节、TGC调节、图像标注、测量
*3.2.18 | 全高清分辨率 | 1920*1080P高清成像
3.2.19 | 显示模式 | 全圆高清分辨率成像，可镜像显示，可旋转显示，可局部放大
3.2.20 | TGC/STC分段增益 | TGC分段增益，6档分段增益，每段20档增益调节
*3.2.21 | 视频功能 | 可录制和导出视频文件
3.2.22 | 应用场景 | 可根据不同的用户习惯设置不同的默认参数，最多可设置20组
3.2.23 | 快速标记 | 使用自定义按键，在图像上可快速进行标识，并支持标识编辑
3.2.24 | 探头自动识别 | 支持探头自动识别
3.2.25 | 数据快速导入导出 | 可实现一键导入和导出数据
3.2.26 | 默认病例 | 开机自动进入系统新建病例，插上探头就可以扫描出图
3.2.27 | 图像移动 | 超声图像可在界面任意位置移动
*3.2.28 | 兼容性 | 可兼容12/20MHz消化道超声探头和胰胆管专用超声探头
3.2.29 | 显示器 | ≥24寸超声级别医用显示器；
*3.2.30 | 探头驱动器 | 可兼容12/20MHz消化道超声探头和胰胆管专用超声探头；体积小，噪声小，转动平稳；位置可上下前后调节，便于医生操作，使探头充分靠近检查部位；
3.2.31 | 脚踏开关 | 独立脚踏可实现冻结/扫描/存储，术中便于操作，解放双手
3.2.32 | 推车 | 专用推车，搭载合理，方便移动
3.3 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.4 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 胰胆超声探头1个、主机1台、探头驱动器1个、脚踏开关1个、推车1个、显示器1台
8 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。