## 3-1.医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 酶免分析加样系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 99
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 | 用于酶联免疫吸附试验样本的自动化处理，具备以下物理特性：准确分配血液样本到酶标板、样本稀释、倍比稀释、自动挑选阳性样本进行双孔复试以确定反应性。
*2 | 资质认证 | 1、投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照及开户许可证；2、投标供应商具备《医疗器械经营许可证》，所投产品具备《医疗器械注册证》；3、信誉要求：投标人应未被列入“信用中国”失信被执行人、异常经营名录、税收违法黑名单及“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单；4、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；5、2022年度财务审计报告。
3 | 技术和性能参数
3.1 | 工作台面 | 一次装载满足实验室不少于200个样本的实验，加样通道≥8，加样板位≥10个，轨道数量≥30个。
*3.2 | 加样控制方式 | 采用气动置换原理。
*3.3 | 加样通道功能 | 1、每个加样通道可独立编程控制，可在非等距离位置同时完成液体分配，任意相邻移液通道最大间距≥400mm;2、加样吸头可放回原位重复使用。
3.4 | 加样精密度 | 1、 1000ul加样吸头：分配液体1000ul,CV≤0.5%;分配液体100ul,CV≤0.75%;2、300ul加样吸头：分配液体200ul，CV≤0.75%；分配液体50ul，CV≤0.75%;分配液体10ul，CV≤2.0%。
*3.5 | 通道气密性检查 | 仪器开机后自动执行气密性检测程序，获取每个通道的压力值，判读气密性是否完好。
*3.6 | 液面探测功能 | 同时具有电容和压力探测功能
3.7 | 液体分配模式 | 具备至少包括液面接触、液面非接触（悬空）、触壁、触底在内的多种分液模式。
3.8 | 吸液分液全过程质量保障 | 可以实时监控并记录吸液、转移、分液过程中加样通道内压力曲线的变化，实现对整个移液过程的精确监控和溯源。
3.9 | 样本载架自动装载系统功能 | 可连续将样本载架装载在工作平台上，由仪器自动推送至工作平台指定位置，并有仪器自动读取试管条形码。
3.10 | 随机质控功能 | 不需要人工指定，质控及对照品随机分配至96孔酶标板任意位置
3.11 | 声光报警功能 | 系统具备声光双重报警系统。
4.1 | 硬件 | 主机一台
4.2 | 软件功能1 | 1、基于windows10及以上操作系统的全中文控制软件，3D图形界面，向导式操作；2、具有双向通讯功能，无需进行手工登记，软件可自动与LIS系统进行通讯，自动生成再检样本加样列表；3、可依据液体性质定义吸液速度、分配速度等参数。
4.3 | 软件功能2 | 实验运行中可随时调整待运行实验开始时间功能，可随时插入不同实验项目功能；所有实验微板依据条码主动识别实验项目。
5 | 联网要求 | 设备具备物联网功能,能够通过有线或者无线的方式联网。数据内容包括设备运行状态和关键系统参数等。对于检验类等实验室设备，应包括系统关键参数和日志数据等信息。
6 | 技术文件 | 设备厂商向院方提供详细的有关接口形式和数据传输协议的说明文档，交由物联网项目组验收,并配合院方解决设备联网相关问题。
7 | 安装要求 | 设备尺寸、承重要求，设备安全运行时的温湿度、气压要求，水、电、气体供应要求，以及与配套设施连接要求等
8 | 售后条款
*8.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*8.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
8.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
8.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*8.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·8.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·8.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·8.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·8.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
8.1 | 交货期 | 合同签订后1个月内交货
| 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 √□ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 3-2.医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）用量测算表
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）用量测算表
填报时间： 2023 年 7月13 日
采购单位 需求部门 | 第一医学中心输血医学科 |  | 联系人 王蕊 | 联系方式 13070115592
设备名称 | 酶免分析系统 |  | 设备采购计划编号 | 2023-01QT-Z05
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 单台设备配套耗材预估3年用量 | 备注
（必须开展的检测治疗所使用的耗材）
1 | 试剂槽 |  | 48个/台
2 | 洗液桶 |  | 16个/台
3 | 试剂注射器 |  | 96个/台
需求部门 确 认 | 科室人员签字： |  | 科室负责人签字：
采购单位 | （盖章）
说明：“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（供应商必须响应）。

## 3-3.医疗设备配套封闭试剂用量测算表
医疗设备配套封闭试剂用量测算表
填报时间： 年 月 日
采购单位 需求部门
设备名称 |  |  | 设备采购计划编号
序号 | 检测（治疗）项目 | 简称 | 单台设备预估3年 检测（治疗）数量 （人份/台） | 备注
需求部门 确 认 | 科室人员签字： |  | 科室负责人签字：
采购单位 | （盖章）
说明：“医疗设备开展的检测治疗项目”是指使用科室根据学科建设规划或近年业务开展情况，填报拟采购设备所开展项目的3年检测(治疗)预估量。

## 3-4.单一来源采购申请表
单一来源采购申请表
采购单位： |  |  | 填表时间： 年 月 日
项目名称
数量 |  |  | 计量单位
单价（万元） |  |  | 预算金额（万元）
推荐供应商名称 |  |  | 供应商联系人
供应商联系电话
供应商资质 审核情况 | 经审核推荐供应商资质符合以下要求： （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件； （二）国有企业；事业单位；军队单位；成立三年以上的非外资控股企业（个别特殊项目，军队另有规定的除外）。 （三）未被列入政府采购失信名单、军队供应商暂停名单，未在军队采购失信名单禁入处罚期内，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人。
意向公开 | 公开时间 |  | 年 月 日至 年 月 日
| 公开情况 |  | 在军队采购网完成本项目单一来源采购意向公开，公开期间无推荐供应商以外的其他供应商响应。
单一来源 申请理由 | 申请单一来源必须符合下列条件之一： 1.只能从唯一供应商处采购的； 2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； 3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商除添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。 本次申请单一来源采购方式符合以上第 项的条件，具体理由：
专家论证情况 | 论证意见：经专家小组论证同意以上申请理由（或XXXXX其他…）
| 专家姓名 | 部 职 别 （高级职称或中级职称从事相关工作8年以上） |  | 本人签字
采购单位意见 | （签字） （盖章）
承办部门： 联系人： 联系电话：
Note on B6: 作者: 应填写直接参与本项目采购的供应商名称；不是专指生产商名称。
Note on B9: 作者: 此处为下面栏目 申请单一来源符合条件为： 1.只能从唯一供应商处采购的； 此类项目必须意向公开 符合2、3条件的单一来源项目不用公开意向和填写此项，例如紧急维修等
Note on A11: 作者: 注：单一来源购置原有产品配套产品的，须为生产商指定的本项目或本销售区域的唯一授权经销商