## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 二氧化碳培养箱 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 24
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 对细胞/组织进行体外培养；180度干热灭菌
*2 | 资质认证 | 具备CE认证，具备FDA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 内部容积 | ≥255升
·3.2 | 温度控制 | 温度控制范围：高于室温3℃～55℃ 温度控制精度：±0.1℃ 温度均一性：≤ ±0.3℃；空间温度测试点 温度跟踪报警：具备, ±1℃ 保温方式：直热式 温度探头：双温度探头，PID控制，保证温度不会过冲 温度恢复时间：开门后30s，温度恢复至37℃时间小于5分钟
·3.3 | 二氧化碳控制 | 二氧化碳控制范围：1%～20% 二氧化碳控制精度：±0.1% 二氧化碳跟踪报警：具备, ±1%，系统具备一键自动校准功能 二氧化碳浓度恢复：在开门30s后，恢复设置值时间小于6分钟 二氧化碳浓度控制：最新TC180探头，带湿度补偿，在开门30s后，恢复设置值时间小于6分钟
3.4 | 湿度恢复 | 无水盘设计，内置3L下沉式水库，自带液位探头，可持续监控水位，并在控制面板显示；湿度恢复速度小于10分钟（开门30s后）
*3.5 | 灭菌程序 | 180度干热灭菌程序，可保证全部配件在位灭菌，灭菌测试点35个包括玻璃内门都能达到180摄氏度，灭菌同时包括TC180探头，氧气监控探头，180度干热灭菌效果：6-log降
·3.6 | 过滤器 | 标配HEPA过滤器，开门30s后关闭，仅5分钟能够使培养箱体内环境达到ISO-5，HEPA去除颗粒物效果：4-log （5分钟内）
3.7 | 控制面板 | 配置iCAN触摸屏，中文菜单，具有程序自检功能和自动校正功能 ；触摸屏显示温度和二氧化碳浓度
·3.8 | 数据记录 | 在3分钟记录一次的条件下，可自动记录≥15天全部运行数据，并可通过仪器自带USB端口下载历史数据
3.9 | 电磁锁 | 配置电磁锁功能，在灭菌过程中自动锁定，避免误操作
3.10 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.11 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 主机两台，叠放装置一个
5.1 | 联网要求 | 设备具备物联网功能,能够通过有线或者无线的方式联网。数据内容包括设备运行状态和关键系统参数等。对于监护仪、呼吸机等生命支持类设备，应包括波形、体征、报警等信息；对于检验类等实验室设备，应包括系统关键参数和日志数据等信息；对于大型影像设备、超声设备等，应包括日志数据、扫描数据、设备运行状态等信息。
5.2 | 技术文件 | 设备厂商向院方提供详细的有关接口形式和数据传输协议的说明文档，交由物联网项目组验收,并配合院方解决设备联网相关问题。
6 | 安装要求 | 外部尺寸≤780*970*940、承重≤98KG，50/60HZ
7 | 售后条款
*7.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*7.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
7.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
7.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*7.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·7.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·7.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·7.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·7.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
7.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。