## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动荧光免疫分析仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49.8
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 全自动体外定量检测人血清样本中的过敏原IgE抗体
*2 | 资质认证 | 具备NMPA、FDA或CE认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 测量项目要求 | 可检测总IgE和特异性IgE等，各项特异性IgE检测项目≥30项
·3.2 | 测量范围要求 | 总IgE检测范围： 2-5000KUA/L； 特异性IgE检测范围：0.1-100kUA/L
*3.3 | 混合项特异性IgE可检测种类及数量 | 尘螨类、花粉类、霉菌类等不少于5种检测试剂盒
*3.4 | 单项特异性IgE可检测种类及数量 | 烟曲霉、艾蒿、花粉、动物皮屑等不少于20种单项检测试剂盒
*3.5 | 特异性IgE检测组合要求 | 混合检测试剂盒和单项检测试剂盒可自由组合
·3.6 | 检测原理 | 荧光免疫法
*3.7 | 检测结果要求 | 单项特异性IgE检测须满足全定量的检测需求
*3.8 | 最低检出线（灵敏度）要求 | 单项特异性IgE检测最低下限须达到0.1kUA/L
·3.9 | 样本用量要求 | ≤50ul
*3.1 | 样本类型 | 血清或血浆
·3.11 | 仪器定标 | 定标浓度≥6
*3.12 | 仪器操作及进样方式 | 全自动检测，可随时放入样本检测
·3.13 | 待检样本位要求 | ≥50个样本位
·3.14 | 设备存储试剂功能 | 具备试剂冷藏存储功能
·3.15 | 试剂位储存数量要求 | 存储试剂位≥60个
*3.16 | 冲洗，孵育，加样要求 | 须在机自动完成，不需要手工操作
·3.17 | 报告时间 | 每小时可报告结果≥50个测试
*3.18 | 外部接口 | 须具有USB接口， HIS和LIS连接功能
3.19 | 条形码扫描器 | 须支持外接条形码扫描器
3.20 | 报警及安全指标 | 具备指标异常提示和安全报警声、光指示功能。
3.21 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
4 | 配置需求
*4.1 | 软件 | 须提供试验开展的配套软件系统
*4.2 | 硬件 | 全自动荧光免疫分析仪1台,托架储存盘、酶标试剂储存盘、底物备用盘、稀释液盘、CAP装载托架盘、定标条托架盘各1个
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
配套医用 耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注 ）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。