## 服务类技术需求确认表
技术需求表（服务类）
项目名称 | 电动病床不锈钢床板更换 |  | 单价 （元） | 900 | 数量（套） | 1000 | 预算总金额 （万元） | 90
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求 | 1 | 服务要求 | 提供电动病床整套床板设计定制方案，共计1000套。每套包括四块床板（背部床板、腰部床板、腿部床板和足部床板）。完成我院2种宽度德国卧客962W型号电动病床损坏床板的更换，并处理更换下来的废品塑料架等垃圾。
技术性要求 | *2 | 服务方案 | 1、设计的床板尺寸应与原装床板尺寸一致，满足90cm、100cm床宽度设计，并能稳定安装，样板设计方案与医工部门确认，确保设计合理无安全隐患。 2、床板横杆主体材质需301标号以上不锈钢材质 3、不锈钢方管壁厚：≥0.9mm 4、横杆规格不低于：15mm * 30mm 5、整床床板横杆数量：≥23根 6、整床横岗应均匀分布，间距一致 7、单个床板承重：≥200Kg
| *3 | 服务验收 | 更换后配合医院医工部门进行质量验收；
| 4 | 实施期限 | 方案确定后，6个月内完成病床床板更换工作。
| 5 | 技术支持 | 具备24小时售后专线，配有在线技术支持。出现故障时，2小时内电话响应，24小时内人员抵达现场；
| ·6 | 质量保证 | ≥1年
说明：1.所有技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料