## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 多导睡眠监测仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 60
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于婴幼儿、儿童、及成人监测睡眠中各项生理参数并根据婴幼儿、儿童、及成人不同年龄段相应的分析标准出具报告
*2 | 资质认证 | CFDA、FDA、CE
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 导联数量 | 导联数≥80导：脑电*32导、眼电*2导、下颌肌电*6导、心电*2导、持续阻抗*1导、腿动*2导、SpO2*1导 、脉率*1导 、脉搏波*1导 、热敏式气流*1导、胸式呼吸*2导 、腹式呼吸*1导 、麦克风鼾声*1导、压力*1导 、压力式气流*1导 、压力式鼾声*1导 、胸腹相位角*1导、收缩PTT*1导、舒张PTT*1导、PTT*1导、呼吸频率*1导、AFV*1导、睡眠分期可信度*1导、躯体活动*1导 、体位*1导 、患者标记*1导 、环境光感*1导 、外接信号AUX*8导 、电池电量*1导、收缩压*1导、舒张压*1导、平均动脉压*1导。
·3.2 | 设备体积 | 体积≤长140mm✕宽70mm✕高28mm，重量≤220克（带电池），整套系统都穿戴在患者身上
·3.3 | 电源供电 | 采用锂电池直流电源供电，断电工作时长≥60小时。
3.4 | 采样频率 | 采样频率≥2000Hz
3.5 | 共模抑制比 | CMRR≥100 db
3.6 | 电路噪音 | ≤0.6μV
* 3.7 | 环境光 | 具备检测环境光强功能，软件可根据环境光强自动区分日夜
* 3.8 | 实时阻抗 | 设备在记录脑电信号的同时，实时记录各个导联的阻抗数值，同时并同步显示在屏幕中
·3.9 | 数据传输 | 具备无线遥测功能，通过内置蓝牙模块实时无线数据传输，患者无活动阻碍，可在睡眠室自由活动
3.1 | 主机接口 | 主机在每个传感器接口处标注传感器接口名称以及图标颜色
3.11 | 定时记录 | 主机具备定时开机，定时关机功能
3.12 | 软件分析 | 软件分析：满足AASM睡眠标准和欧洲R&K标准分析数据。
*3.13 | 血压功能 | 具有连续无创血压监测功能；可实时查看心跳每次搏动的收缩压与舒张压数值，并与其它睡眠数据如脑电、心电、气流等，同时且同屏显示于睡眠分析软件上，
*3.14 | 心电分析和心电散点图 | 具有心电散点图分析功能，将心率RR与RR(n+1)间期显示于坐标轴中
·3.15 | 脑电分析 | 具有3D脑电地形图和癫痫棘波分析功能：
3.16 | 教学模式 | 软件具备教学模式，可保存多个操作者的判定结果，并可直观的进行数据对比，适用于科室教学
3.17 | 报告导出 | 软件具备可选式报告模板生成方式，用户可根据需求自由选择需要出具的报告内容并可导出到WORD、EXCEL、PDF、SPSS、RTF格式
3.18 | 原始数据导出 | 患者原始数据可导出EDF、RIFF、EXE文件，同时可将所需要的原始和分析数据的波形及趋势直接导出为图片格式。
3.19 | 压力滴定 | 设备可连接任意品牌呼吸机进行压力滴定
3.2 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.21 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
4 | 配置需求 | 主机1套，软件1套，电极片≥30片，电极线≥40根
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。