## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 夹持器 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 36
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于腔镜术中镜体夹持、举宫杯固定,开放手术中器械夹持
*2 | 资质认证 | 具有CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 金属臂组成 | 球形气动关节组成
3.2 | 工作区域 | 可达到无菌区任意角度
*3.3 | 制动方式 | 气动手控，单指控制，指松即锁
·3.4 | 关节个数及长度 | 气动关节≥25个，金属臂总长度65—70cm
3.6 | 整机重量 | ≤4.5kg
3.7 | 调整主机角度和夹持力度的方式 | 通过双螺杆分别调整主机角度和夹持床边轨力度
3.8 | 最大承重力 | ≥3.0kg
3.9 | 动力源 | 支持院内中心供气
3.10 | 安全设置 | 气源发生意外时，金属臂具有自锁功能
3.11 | 卡口材质 | 铝合金及高分子塑料材料组合，对镜体无损伤
3.12 | 设备安装位置 | 手术床边轨
3.13 | 整机灭菌方式 | 支持低温等离子、环氧乙烷灭菌
3.14 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求（单台套） | 包含气动气控机体1套、多关节机械臂1条、固定夹1支、手术床导轨卡口1套、手控开关及开关连接管1套、高压管1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。