## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 |  | 总数量（台/套） | 5 | 预算总金额（万元） | 30
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 通过提供高流量、精确氧浓度、加温湿化的气体对有自主呼吸的患者(包括人工气道的病人)进行有效的呼吸治疗
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 流量设置调节范围 | 2L/min-80L/min
·3.2 | 温度设置调节范围 | 温度在30℃-37℃可调，步长1℃。在低流量模式下可保持固定温度
*3.3 | 氧浓度设置 | 机器内置空氧混合模块，氧浓度可通过主机旋钮调节，可直接连接墙壁高压氧
3.4 | 氧浓度调节范围 | 21%-100%
3.5 | 氧浓度调节精度 | ≤1%
*3.6 | 工作模式 | 至少支持低流量模式、高流量模式、CPAP模式等
·3.7 | 湿度补偿 | 具有湿度补偿功能，档位可调，并且可根据环境变化调整湿度档位
·3.8 | 屏幕和参数显示 | ≥4英寸彩色液晶屏，可同时监测温度、氧浓度、流量、治疗时间等治疗参数
·3.9 | 数据存储与趋势回顾 | 具备数据存储功能，内置趋势回顾模块，能显示1天、3天、7天的温湿度、流量、氧浓度等治疗趋势
·3.10 | 提醒功能 | 能预设单次治疗时间，到规定时间自动提醒
·3.11 | 其他功能 | 供气回路和患者回路相互独立，无需对主机内部气路进行消毒
3.12 | 氧浓度监测 | 内置氧浓度实时监测系统，氧浓度监测无需耗材
·3.13 | 报警及安全指标 | 至少包含水位报警、管道报警、堵塞报警、氧压报警、温度报警、掉电报警、环境温度过低提示、氧浓度未达预值提示、可手动选择水位报警功能的开启和关闭、流量未达预值提示、达到预设时间提示等
3.14 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报）
*4 | 配置需求
4.2 | 硬件 | 单台设备包含：主机1台，配套移动台车、吊臂、加温管路、鼻塞、湿化罐各1个
*5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。