## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
制表时间：2022年5月22日
设备名称 | 高清鼻内镜影像系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 50
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 连接纤维鼻咽喉内窥镜，用于鼻咽部、咽喉部及喉部等部位进行检查
*2 | 资质认证 | 具备CFDA和FDA或CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 图像处理装置
·3.1.1 | 数字信号输出 | 至少包含HD-SDI、SD-SDI、DVI
3.1.2 | 模拟信号输出 | 至少包含RGB、YPbPr、VBS、Y/C
3.1.3 | 亮度调节 | 具备
3.1.4 | 色调调节功能 | 具备
3.1.5 | 特殊光观察 | 具备
3.1.6 | 自动增益控制 | 具备
·3.1.7 | 白平衡调节功能 | 具备
3.1.8 | 标准彩色图输出 | 具备，可显示彩色图或50%的白平衡画面
3.1.9 | 对比度模式 | ≥3种对比度模式，至少包含标准模式、高对比度模式、低对比度模式
3.1.10 | 自动降噪功能 | 具备
3.2.11 | 电子缩放功能 | 具备，缩放比率至少包括1.0倍、1.2倍、1.5倍
·3.1.12 | 冻结图像 | 具备
3.1.13 | 预冻结功能 | 具备
3.1.14 | 测光模式 | 至少包含峰值测光、平均测光
·3.1.15 | 图像尺寸选择 | 可调节图像尺寸
·3.1.16 | 内镜图像显示 | 内镜图像上可显示患者信息
3.1.17 | 储存功能 | 可记录≥30个患者数据
3.1.18 | 记忆设定 | 各种设定在关机后仍会被保存
·3.1.19 | 照明灯 | LED灯≥2个
3.1.20 | 光源输出光通量 | ≥200 lm
3.1.21 | 输出分辨率 | ≥1920*1080
·3.1.22 | 兼容 | 可兼容电子鼻咽喉镜、摄像头、纤维鼻咽喉镜
3.2 | 显示屏
3.2.1 | 液晶显示器 | ≥20英寸
3.2.2 | 分辨率 | ≥1920 × 1080
3.2.3 | 输入 | 至少包含：SDI、DVI-D、 Y/C
3.3 | 摄像头
·3.3.1 | 过滤功能 | 具备
3.3.2 | 控制键 | ≥2个，可自定设置
3.3.3 | 双重锁定装置 | 具备，防止目镜脱落
3.3.4 | 重量 | ≤50克
·3.3.5 | 清洗 | 可全身浸泡在水或消毒溶液中
·3.3.6 | 灭菌/消毒 | 支持环氧乙烷灭菌消毒
3.4 | 纤维鼻咽喉镜（检查型）
·3.4.1 | 视野角 | ≥80°
3.4.2 | 视野方向 | 直视
3.4.3 | 景深 | （5-50)mm
·3.4.4 | 先端部外径 | ≤3.5mm
·3.4.5 | 插入部外径 | ≤3.6mm
·3.4.6 | 有效长度 | ≥300mm
·3.4.7 | 弯曲角度 | 上≥120°、下≥120°
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 图像采集软件1套
4.2 | 硬件 | 图像处理装置1台，液晶监视器1台，台车1台，摄像头1个，适配器1个，纤维鼻咽喉内窥镜1套,图文工作站1套 ，彩色激光打印机1台
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。