## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 医用快速风干柜 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 26
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于对手术器械、玻璃器皿、麻醉和呼吸管路、湿化瓶、各类常规器械等的干燥
*2 | 资质认证 | 具备ISO认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 送风循环方式 | 采用大型不锈钢离心风机，顶部吸风，侧面出风
*3.2 | 有效容积 | ≥420L
3.3 | 内腔高度 | ≥130cm
3.4 | 材质 | 内舱SUS 304不锈钢板（或更优）,外变冷轧钢喷塑（或更优）
·3.5 | 柜门要求 | 前后双门
3.6 | 搁架层数 | ≥3层
3.7 | 单层搁架承重 | ≥15Kg
·3.8 | 吹风速率 | ≥10M/s
·3.9 | 换气量 | ≥100L/m
3.10 | 空气过滤器 | 具备中效过滤器
3.11 | 干燥温度 | （10～90）℃连续可调
3.12 | 干燥时间 | （0-9999）min连续可调
3.13 | 加热方式 | 电加热
3.14 | 升温时间 | 从25℃升温至90℃所用时间≤20min
3.15 | 温差 | ≤±1℃
·3.16 | 温度均匀度 | ≤2.5%（90℃≤±2.25℃）
·3.17 | 温度稳定度 | 90℃恒温24h,温度稳定度≤3℃
*3.18 | 安全装置 | 具有温度过升报警、漏电保护器等安全装置
3.19 | 控制面板 | 彩色触摸屏
*4 | 配置需求 | 主机1台
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。