## Sheet1
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 体外膜肺氧合 | 总数量（台/套）：2 | 预算总金额（万元）：320
序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于手术室、ICU、急诊救治转运中，将血液从体内引流到体外，经人工膜肺氧合后，再将氧合血灌注入体内，维持机体重要器官的循环和氧供 | 不可量化
*2 | 资质认证 | CFDA认证 | 不可量化
3 | 技术和性能参数
3.1 | 离心泵主机
3.1.1 | 工作原理 | 磁力驱动 | 不可量化
3.1.2 | 供电模式 | 配备内置电源、外接交流电 | 不可量化
3.1.3 | 外接交流电额定电压 | 230/240V 交流电 | 不可量化
3.1.4 | 内置电源 | 可自动反复充电，开机带电源电量显示，满充时可持续供电≥90分钟 | 可量化
3.1.5 | 重量 | ≤10kg | 可量化
·3.1.6 | 多种模式选择 | 转速控制模式和流量控制模式 | 不可量化
3.1.7 | 泵头预充量 | ≤32ml | 可量化
3.1.8 | 泵头表面积 | ≤190cm2 | 可量化
3.2 | 离心泵驱动装置
3.2.1 | 流量监测/气泡监测传感器 | 驱动自带集成的超声波流量监测传感器 | 不可量化
3.2.2 | 流量范围 | （0～9.99）L/min | 不可量化
·3.2.3 | 转速范围 | 0～6500RPM | 可量化
3.2.4 | 最大压差 | ≤750mmHg | 不可量化
3.3 | 离心泵紧急驱动装置
3.3.1 | 工作原理 | 磁性耦合原理，在紧急状态下，可维持机器运转 | 不可量化
3.3.2 | 显示功能 | 带转速显示，并有安全指示灯，以及报警功能 | 不可量化
·3.3.3 | 转速范围 | 0～6500RPM | 可量化
3.4 | 医用物理升温仪
3.4.1 | 工作原理 | 半导体升降温，水循环毯，无氟环保 | 不可量化
3.4.2 | 升温功率 | ≥750W | 不可量化
3.4.3 | 温度设定范围 | 15～39℃ | 不可量化
3.4.5 | 升温时间（空载：20℃至设定温度） | ≤10分钟 | 不可量化
3.4.6 | 报警 | 低水位声光报警 | 不可量化
3.5 | 空氧混合器
3.5.1 | 工作原理 | 精确调节进入氧合器的空气、氧气百分比及流量控制 | 不可量化
3.5.2 | FiO2 | 21%～100% | 不可量化
3.5.3 | 显示 | 双流量显示 | 不可量化
3.5.4 | 最大流量 | 0～30LPM | 不可量化
3.6 | 台车
3.6.1 | 主体结构材质 | 不锈钢 | 不可量化
3.6.2 | 输液架 | 1套 | 不可量化
3.7 | 报警及安全指标 | 气泡报警、流量报警、转速报警、低水位报警、电池报警 | 不可量化
3.8 | 设备不良时间情况 | 厂家自报设备近三年不良时间情况 | 不可量化
*4 | 配置需求 | 离心泵主机1台，离心泵紧急驱动装置1个、氧合器专用变温水箱1台、空氧混合器1个、ECMO设备的专用台车1台。 | 不可量化
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不再上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供。
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到场维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内）
维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
*6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | 开放耗材
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理
2.加注“·”号的技术指标为重要指标
3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料